Руководство по использованию щеточного электрического мотора, модели

RENHE 119

RENHE 119/35E

RENHE 107(pink, black, green)

Настройка и установка оборудования.

- Убедитесь, что кнопка питания выключена, только после этого включайте в розетку.

- Соедините блок управления с наконечником, осуществляйте этот процесс аккуратно, не торопясь.

- Установите регулировку скорости блока управления в позицию "0".

- Убедитесь, что бур плотно сжат зажимом.

- Удерживайте наконечник в одной руке, а другой рукой включите питание блока управления.

- Проверьте вращение наконечника, включая питание блока управления.

- Выключите питание и соедините с педалью, убедитесь, что педаль работает нормально.

- Отключите питание и выберите режим вращения «Лево/Право». Убедитесь, что оба режима работают нормально.

Меры предосторожности:

- Не используйте данное оборудование в местах, не предназначенных для этого. Используйте в сухом, проветриваемом помещении.

- Условия:

| Условия | Температура, (℃) | 10-40 |
| --- | --- | --- |
|  | Относительная влажность, % | 30-75 |
|  | Атмосферное давление, ГПа | 700-1060 |

- Наконечник, педаль и блок управления должны соответствовать.

- Требования к буру:

Размеры бура: 2.35 мм, 3.0 мм, 3.175 мм (ISO 7785-2 TYPE 2）

Минимальная длина бура: 10 мм

Максимальная длина бура: 35 мм при закрытом зажиме

Не используйте ржавый или поврежденный бур, это может привести к быстрому износу подшипников

Используйте безопасную скорость и следуйте рекомендациям производителя бура

- Проверяйте бур при любых неисправностях на наличие вибрации бура на медленной скорости перед переходом на высокую скорость.

- Плавно регулируйте скорость на блоке управления.

- Используйте предохранитель для блока управления, соответствующий  следующим техническим характеристикам: 220В/230В/240В/2A/.

- Меняйте бур только после остановки наконечника. Откройте зажим, затем отсоедините бур.

- Пожалуйста, не роняйте и не повреждайте наконечник, так как это может привести к повреждению подшипников.

- Если наконечник упал, необходимо запустить его на медленной скорости, всегда проверяйте состояние бура перед началом работы.

- Не открывайте зажим во время работы. (Это может привести к короткому замыканию).

- Чтобы избежать рисков, возможных при запуске оборудования, всегда выключайте питание перед тем, как воткнуть вилку в розетку.

- Если мотор внезапно остановился, возможно, он перегружен, убедитесь, что предохранитель находится в исправном состоянии. Старайтесь избегать перегрузки.

- После окончания работы не оставляйте наконечник без бура.

- Не вытаскивайте наконечник, пока он полностью не остановится.

- Рекомендуется выключить оборудование из розетки при снятии блока управления.

- Используйте принадлжености, соответствующие данному оборудованию.

- Следуйте инструкциям производителя.

- Используйте защитную одежду и оборудование, включая защитную маску и очки. Используйте подходящий слюноотсос и вентилятор.

- Содержите рабочее место в чистоте. Осколки могут привести к несчастному случаю.

- Не используйте масло.

Неисправности и способы их устранения

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Наконечник не вращается, хотя зажим закрыт | Проверьте подшипники, угольную щетку и блок управления | Обратитесь к продавцу |
| Наконечник становится теплым во время использования | Проверьте подшипник | Обратитесь к продавцу |
| Шум и вибрация во время использования | Проверьте подшипник и зажим | Обратитесь к продавцу |
|  | Убедитесь, что бур не погнут | Замените бур |

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

| Проблема | Диагностика | Причина | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Наконечник не вращается | Есть ли подача питания | Возможно есть проблема с блоком управления | Проверьте предохранитель |
|  | Лампа не светится при включенном питании | Проверить соединение кабеля | Правильно подключить кабель |
|  | Наконечник не вращается, питание включено, лампочка светится | Проверьте, не горит ли лампочка перегрузки | Выключите и включите питание |
|  |  | Откройте заднюю крышку наконечника и проверьте, нет ли запаха гари | Обратитесь к продавцу. |
|  |  | Проверьте соединение и кабель | Правильно подключите кабель к наконечнику. |
|  |  | Проверьте соединение педали | Правильно подключите провод к педали. |
|  |  | Соединительный кабель поврежден или не подключен | Обратитесь к продавцу |
|  |  | Проверьте щетки | Поменяйте щетки и обратитесь к продавцу |
| Наконечник вращается | Регулировка скорости не работает | Возможна проблема в блоке управления | Обратитесь к продавцу |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте, если поврежден шнур, вилка или розетка.  Это может привести к пожару, либо поражению электрическим током.

- Не используйте поломанную вилку, в противном случае может произойти короткое замыкание и пожар.

- После выключения из розетки, уберите в сторону и не трогайте мокрыми руками.

- Не перегибайте шнур и не передавливайте, это может привести к поражению током и возгоранию.

- Не используйте вблизи нагревательного оборудования, свечей или сигарет, это может привести к возгоранию.

- Храните в местах, недоступных для детей.

- Используйте заземление. Неисправности в электрической сети могут привести к поражению электрическим током.

- Не подключайте несколько электрических приборов в одну розетку.

- При использовании удлинителя может произойти возгорание и поражение электрическим током.

- Не размещайте оборудование во влажном мокром месте. Может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

- Не роняйте и не повреждайте наконечник. В случае поломки не используйте, обратитесь к производителю.

- Используйте оборудование, как указано в инструкции, по назначению.

- Нельзя самостоятельно менять функционал продукта.

- Производитель не несет ответственность за несчастные случаи, вызванные не соблюдением данного руководства пользователя.

Замена предохранителя

Предохранитель находится в блоке управления, маленькая коробка рядом с питанием.

Откройте коробку предохранителя, достаньте предохранитель и замените его.

(20В-T3 15A/250В, 230В-T2A/250В)

ЗАМЕНА ЩЕТОК, модели

RENHE 119

RENHE 119/35E

RENHE 107

[ВНИМАНИЕ]

Перед тем, как заменить щетку, необходимо проверить, отключено ли питание.

Протестируйте в течение одной минуты после замены, чтобы щетка приняла нужное положение. Проверяйте чаще состояние щеток, чтобы не допустить сильного износа, так как это влияет на срок службы оборудования.

- Щетка находится под крышкой мотора, сперва открутите крышку.

- Открутите болты отверткой.

- Закрутите обратно крышку после замены щетки, как показано на рисунке.

ЗАМЕНА ЗАЖИМА, МОДЕЛИ

RENHE 119

RENHE 107

1.Открутите наконечник, затем выньте шпиндель.

2. Закрепите зажимной патрон гаечным ключом и соедините отвертку с соединением Delrin. После этого можете собирать патрон.

[ВНИМАНИЕ]

При установке нового зажима, убедитесь, что наконечник чистый.

Ремонт и замена запасных частей должны проводиться специалистами, иначе это может привести к поломке.

Если не знаете, как собрать части продукта, обратитесь к продавцу. При неправильной сборке это может привести к вибрации, шуму, перегреву, повреждению подшипников. Если зажим не открывается, поверните его 2-3 раза ключом.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА, модели

RENHE 119  RENHE 107

Bearing 1, 2 – Подшипник 1, 2

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА, модели

RENHE 119

RENHE 107

Bearing  – Подшипник, Armature – Кожух.

При сборке следите, чтобы пазы совпали.

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАКОНЕЧНИКОВ, модели

RENHE 119

RENHE 119/35E  RENHE 107

- Содержите наконечники, а также места их хранения в чистоте.

- Вытирайте пыль и грязь при помощи ткани, смоченной спиртосодержащей жидкостью, избегайте попадания влаги внутрь.

- Допустима сухая чистка, но без давления на наконечник и мотор.

- Установка и извлечение бура. Поверните ручку и откройте зажим. Когда зажим открыт, можно извлечь бур. Поверните ручку в другом направлении, чтобы закрыть зажим и бур вернется в исходное положение. Поверните кольцо, пока не услышите щелчок.

Комплектация:

- Блок управления.

- Наконечник RENHE107.

- Педаль вкл/выкл.

- Вкл/выкл питания.

- Регулятор скорости.

- Лампа питания.

- Переключатель вперед/назад.

- Сетевой шнур.

- Разъем для соединения с педалью. 10. Разъем питания.

Технические характеристики:

| Входная мощность | 220-240 В, 50-60Гц |
| --- | --- |
| Напряжение на выходе | 0-33 В, 0,5 А |
| Предохранитель | 1 А (250 В) |
| Скорость | 35000 об/мин |

Система: --------------------------------------  Система векторного управления

Тип: --------------------------------------------  Щеточный мотор

Скорость вращения: ------------------------  мин. 1000±10% об/мин, макс. 35000±10% об/мин

Крутящий момент: --------------------------  3.4Нсм

Входное питание: -----------------------  Переменный ток 220В±10%, 2 А, 50/60 Гц Вес мотора: ----------------------------------   246 гр.

Габариты мотора:   --------------------------   Ø27.5×L157 мм

Шум: ------------------------------------------  ＜60дБ

Источник света: -----------------------------  Светодиод (белый свет)

Количество фаз: ------------------------------  2

Мощность: ------------------------------------  60 Вт

Тип оси:----------------------------------------  Синхронные

Комплектация

- Блок управления.

- Наконечник RENHE119.

- Педаль управления скоростью, либо педаль вкл/выкл.

- Кнопка вкл/выкл питания.

- Подключение мотора.

- Переключатель скорости.

- Кнопка переключения вперед/назад.

- Лампа питания.

- Разъем питания.

- Разъем для соединения с педалью.

- Держатель предохранителя.

Система: --------------------------------------  Система векторного управления

Тип: --------------------------------------------  Щеточный мотор

Скорость вращения: ------------------------  мин. 1000±10% об/мин, макс. 35000±10% об/мин

Крутящий момент: --------------------------  4.5 Нсм

Входное питание: -----------------------  Переменный ток 220В±5%, 2 А, 50/60 Гц Вес мотора: ----------------------------------   221 гр.

Габариты мотора:   --------------------------   Ø27×L125 мм

Шум: ------------------------------------------  ＜60дБ

Источник света: -----------------------------  Светодиод (белый свет)

Количество фаз: ------------------------------  2

Мощность: ------------------------------------  65 Вт Тип оси:----------------------------------------  Синхронные

Комплектация

- Блок управления.

- Наконечник RENHE35Е.

- Педаль управления скоростью, либо педаль вкл/выкл.

- Кнопка вкл/выкл питания.

- Подключение мотора.

- Переключатель скорости.

- Кнопка переключения вперед/назад.

- Лампа питания.

- Разъем питания.

- Разъем для соединения с педалью.

- Держатель предохранителя.

Система: --------------------------------------  Система векторного управления

Тип: --------------------------------------------  Щеточный мотор

Скорость вращения: ------------------------  мин. 1000±10% об/мин, макс. 35000±10% об/мин Крутящий момент: --------------------------  4.5 Нсм

Входное питание: -----------------------  Переменный ток 220В±5%, 2 А, 50/60 Гц Вес мотора: ----------------------------------   221 гр.

Габариты мотора:   --------------------------   Ø27×L125 мм

Шум: ------------------------------------------  ＜60дБ

Источник света: -----------------------------  Светодиод (белый свет)

Количество фаз: ------------------------------  2

Мощность: ------------------------------------  65 Вт

Тип оси:----------------------------------------  Синхронные