Руководство по эксплуатации

Gutta Cutter C-Blade

Содержание:

Стандартные обозначения	1

Комплектация	1

Технические характеристики	1

Показания к применению	2

Предостережения	2

Рекомендации	2

Замена электродов	2

Техника работы	2

Стерилизация и очистка	2

# Стандартные обозначения

Прибор Гутта Кат® изготовлен в соответствии с международными стандартами UL и CE и одобрен Министерством здравоохранения США (FDA USA).

Гутта Кат® не требует специального обслуживания и прост в эксплуатации.

# Комплектация

Индукционное зарядное устройство	1 шт

Рукоятка	1 шт

Аккумуляторная батарея NiCd 1,2 В	1 шт

Режущие насадки (электроды)	4 шт

# Технические характеристики

Размеры индукционной базы	134 мм  90 мм  18 мм, 145 г

Размеры рукоятки	175 мм  20 мм, 45 г

Источник питания	аккумулятор NiCd, 1,2 В

Источник электроэнергии	220-240 В / 50-60 Гц

Максимальная мощность	2,5 Вт

Длина кабеля	140 мм

# Показания к применению

Обрезание гуттаперчи (штифтов) в коронковой части корневого канала.

Удаление излишков гуттаперчи из пломбируемого канала.

Запечатывание устья канала при пломбировании с использованием гуттаперчевых штифтов.

# Предостережения

При замене, установке и отсоединении электродов держите рукоятку в положении, исключающем нажатие кнопки включения.

Во избежание ожога не касайтесь металлической части установленного электрода.

Для продления срока службы электродов не применяйте давление руки. Размягчённая гуттаперча очень пластична и легко удаляется из канала. Чрезмерное давление на электрод приводит к его повреждению.

# Рекомендации

Перед первым использованием прибора аккумулятор должен быть полностью заряжен. Включите прибор в сеть переменного тока. Установите рукоятку в одно из гнезд зарядного устройства (светодиодный индикатор на рукоятке горит, если прибор заряжается). Первая зарядка батареи занимает приблизительно 12 часов. В последующем зарядное устройство подзаряжает аккумулятор, если рукоятка установлена в одно из гнёзд, и поддерживает его в рабочем состоянии. Прибор всегда готов к работе. Внимание подзаряжать рукоятку не следует более 12 часов (не оставляйте зарядное устройство включенным в сеть).

# Замена электродов

Установка электрода осуществляется без специальных приспособлений – в разъём на конце рукоятки. При закреплении электрода убедитесь, что угол наконечника электрода обращен вершиной к кнопке включения для облегчения манипуляций. То есть электрод должен быть наклонён от кнопки включения.

# Техника работы

Поднесите холодный электрод (не нажимая кнопку включения) в подготовленную полость зуба, изолированного валиками.

Как только кончик лезвия коснется входа в канал, нажмите и удерживайте кнопку включения. В течение секунды электрод нагревается и срезает излишки гуттаперчевого штифта.

Отпустите кнопку включения и извлеките электрод из полости зуба вместе с остатками гуттаперчи (охлаждение происходит так же быстро, как и нагрев).

Кнопка включения является также индикаторной (гаснет, если батарея разряжена). После работы установите рукоятку в гнездо зарядного устройства.

Угол электрода с 30 градусным изгибом может быть слегка изменен. Делайте это осторожно! Не изменяйте угол изгиба электрода, установленного в наконечник.

# Стерилизация и очистка

Остатки гуттаперчи на электроде механически удаляются ватным тампоном.

При применении дезинфицирующих растворов внимательно следуйте рекомендациям производителя по обработке материалов. Это поможет продлить срок службы электродов.