МЕХАНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК 120 L и ГОЛОВКА 168 D/T

ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ С ПОДСВЕТКОЙ И БЕЗ ПОДСВЕТКИ

Описание изделия:

Угловой наконечник, состоящий из двух частей, c подсветкой 120 L относится к группе стоматологических механических инструментов без подсветки. Соотношение передачи оборотов микродвигателя у этого типа наконечника составляет 1:1. Угловой наконечник 120 L представляет собой только нижнюю часть, его можно доукомплектовать головкой 1:1 тип 168 D/T. Корпус инструмента облегчен, благодаря изготовлению кожуха из нержавеющей стали, гигиена которого обеспечивается с помощью стерилизации при температуре 135°C. Применение высококачественной стали также обеспечивает надежность и срок работоспособности наконечника. Этот наконечник по сравнению с типом 120D отличается новым более эргономичным дизайном с современной конструкцией элементов и, благодаря своей гладкой поверхности, соответствует более строгим гигиеническим стандартам.

Преимущества:

К преимуществам этого инструмента относятся низкий вес, простое управление и высокая мощность. Угловые наконечники CHIRANA Medical, a.s сконструированы таким образом, что головка и нижняя часть являются самостоятельными деталями. Это уникальное решение дает стоматологу высокую вариабельность применения, с возможностью комбинирования нижней части с большим количеством различных головок - до 20 видов (кроме головки Chirana 168D/T, 16 типов совместимых головок компаний KaVo, или три типа фирмы MK-dent). Следующим преимуществом является флексибельность применения - для одного пациента не нужно стерилизовать большое количество компактных наконечников, а только одну нижнюю деталь и нужное количество головок. Эта концепция значительно уменьшает инвестиционные расходы для врача – стоматолога.

Также более простым стал уход за наконечником, что оказывает положительное влияние на его срок работоспособности. В случае необходимости проведения диагностики или ремонта в сервисный центр отправляется только головка, т.к. она подвергается большей нагрузке, а нижнюю часть можно далее использовать с запасной головкой. Более того ассортимент доступных головок шире, чем ассортимент компактных наконечников. Установка модуля «тихоходной регулировки» позволяет плавно регулировать обороты механического наконечника с 60 по 40 000 об/мин.

Технические данные:

- Входные обороты: max 40 000 об/мин.

- Соотношение передачи: 1:1

- Цветное обозначение: синяя точка

- Стерилизация: АВТОКЛАВ 135°C

- Охлаждение бора: внутреннее, 2-канальное

- Применяемые головки: 168D/T, совместим с головками KaVo и MK-Dent Германия

- Вес: 64g

Описание изделия:

Головка 168D/T применяется для нижней части наконечника 120D, 120 или 120L, вместе с которым образует угловой наконечник. Соотношение передач у этой головки 1:1. У головки 168 D/T эргономичное кнопочное крепление бора. Корпус головки облегчен, благодаря изготовлению кожуха из нержавеющей стали, гигиена которого обеспечивается с помощью стерилизации при температуре 135°C. Применение высококачественной стали обеспечивает надежность и увеличивает срок работоспособности наконечника.

Технические данные:

- Входные обороты: max 40 000 об/мин

- Соотношение передачи: 1:1

- Цветное обозначение: синяя точка

- Стерилизация: АВТОКЛАВ 135°C

- Крепящая система: кнопочное крепление

- Применяемые боры: диаметр хвостовика 2,334-2,350mm, длина max. 22,0mm

- Вес: 12g

ПРЯМОЙ НАКОНЕЧНИК 110 D

Описание изделия:

Прямой наконечник 110D относится к группе стоматологических инструментов без подсветки с приводом от микродвигателя. Соотношение передачи оборотов микродвигателя у этого типа наконечника составляет 1:1. Корпус инструмента облегчен, благодаря изготовлению кожуха из нержавеющей стали, гигиена которого обеспечивается с помощью стерилизации при температуре 135°C.

Преимущества:

К преимуществам этого инструмента относятся низкий вес, простое управление и высокая мощность. Первоначально этот тип наконечника применяли для работы на фронтальных зубах. В настоящем исполнении у прямого наконечника более широкое применение. В зависимости от скорости вращения прямой наконечник можно использовать в качестве хирургического инструмента с оборотами макс. 3 000 в минуту (например, для удаления „зуба мудрости“), а также для экстраорального шлифования и полировки различных материалов (при скорости вращения 5 000 -35 000 об/мин), или для экстраоральных коррекций протезов инструментами из Si-карбидов, корунда и т.п.

Количество оборотов необходимо устанавливать в зависимости от типа обрабатываемого материала и применяемого инструмента. Установка модуля «тихоходной регулировки» позволяет плавно регулировать обороты наконечника с 60 по 40 000 об/мин.

Технические данные:

- Входные обороты: max 40 000 об/мин.

- Соотношение передачи: 1 : 1

- Цветное обозначение: синяя точка

- Стерилизация: АВТОКЛАВ 135°C

- Охлаждение бора: внутреннее, 2-канальное

- Применяемые боры: диаметр хвостовика 2,334-2,350 mm, длина max. 44,5mm

- Вес: 70 g