Инструкция для пользователя SOM 62

Операционно – диагностический стерео-микроскоп

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

"Карл Капс ГмбХ энд Ко. КГ"

Настоящий микроскоп произведен в соответствии с директивой ЕС 93 / 42 / EWG

Продукты для медицины (MPG)

Страница 1

Инструкция для пользователя "SОМ 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

СОДЕРЖАНИЕ

1.0	Указания по безопасности, предназначение						3

2.0	Комплектность поставки								3

3.0	Монтаж роликовой подставки, консоли						4

3.1	Роликовая подставка, крестообразная форма (Рис. 1)				4

3.2	Роликовая подставка, Н-образная форма (Рис. 2)				4

3.3	Потолочная консоль (Рис. 3)							5

4.0	Монтаж прибора (Рис. 4) (Рис. 5)							6

4.1	Особые указания								8	4.2	Дополнительная нагрузка							8

4.3	Размеры, вес (Рис. 6) (Рис. 7)							8

5.0	Электрические соединения (Рис. 8) (Рис. 9)						9

5.1	Регулировка напряжения сети 						9

5.2	Электрические соединения							9	5.3	Замена предохранителя (после устранения неполадки)			10

6.0	Элементы управления (Рис. 10)							11

7.0	Указания по эксплуатации (Рис. 11) (Рис. 12) (Рис. 13)				12

7.1	Выключатель (Рис. 11)							12

7.2	Переключатель лампы I / лампы II  (Рис. 11)					13

7.3	Тормоза									13

7.4	Управление яркостью (Рис. 12)						13

7.5	Изменение контрольной точки включения (Рис. 13)				14

8.0	Указания по использованию микроскопа						15

8.1	Регулировка межзрачкового расстояния (Рис. 14) (Рис. 15)			15

8.2	Изменение увеличения (Рис. 16)						16	8.3	Как производить фокусировку на объект (Рис. 16)				16

8.4	Окуляры с сеткой (помощь при тонкой фокусировке и при

использовании телевизионных и фотографических систем) (Рис. 16)	16

9.0	Поломка подсветки холодным светом (Рис. 17)					18	9.1	Поломка подсветки холодным светом во время работы			18	9.2	Последующая замена ксеноновой рефлекторной лампы			18

10.0	Замена бинокулярного тубуса (Рис. 18)						19

11.0	Замена объективов / окуляров (Рис. 19)						19

12.0	Таблица увеличений микроскопа и полевых размеров объекта			20

13.0	Быстрая замена объектива (Рис. 20)							21

14.0	Компенсация веса при использовании аксессуаров (Рис. 21)				22

15.0	Установка делителя луча (Рис. 21)							22

16.0	Наблюдательный монокулярный тубус, наблюдательный бинокулярный тубус

и вспомогательный тубус на 90° (Рис. 22)						23

17.0	Фотографический тубус с 35 мм фотоаппаратом, телевизионный тубус с

видеокамерой (ПЗС) (Рис. 23)								24

18.0	Фотографирование без вспышки							25

19.0	Как получить резкое изображение на телевизионном экране (Рис. 24)		25

20.0	Помощь и настройка наблюдения на 180° (Рис. 25)					27

21.0	Монтаж и эксплуатация муфт (Рис. 26)						28

22.0	Каретка микроскопа (две передачи) (Рис. 27)						29

23.0	Ручки и направляющие микроскопа (Рис. 28)						30

24.0	Монтаж и использование щелевой лампы (Рис. 29)					31

25.0	Аксессуары (обзор с каталожными номерами)					32

26.0	Дезинфекция и стерилизация (Рис. 30)						34	26.1	Адаптер для стерилизационной крышки ("КСOMЕД") (Рис. 31)		35

27.0	Чистка и обслуживание								35

28.0	Технические данные									36

28.1	Декларация соответствия								36

Страница 2

Инструкция для пользователя "SОМ 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

1.0 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

•	Настоящий микроскоп произведен в соответствии с указаниями по безопасности для электрооборудования и отвечает указанным публикациям МЭК (IEC 601-1/EN 60601-1/VDE 0750 часть 1). Данный прибор покинул пределы предприятия "КАПС" в Германии в безукоризненном состоянии.

•	Гарантией нормальной и безопасной эксплуатации микроскопа является необходимость внимательного прочтения данной инструкции для пользователя.

•	Настоящий микроскоп разрешается использовать только таким образом, как это указано в данной инструкции.

•	Обслуживание и ремонт могут производить только уполномоченные лица.

•	Согласование запасных частей и аксессуаров должно производиться с поставщиком. При возникновении каких-либо вопросов просим связаться с нашими представителями.

•	Просим производить замену перегоревших предохранителей только на предохранители одного и того же типа (номинальное напряжение, номинальный ток, характеристики отключения).

•	Микроскоп принадлежит к классу безопасности I, (как сетевая вилка, так и сетевая розетка должны быть обязательно для защиты оборудованы заземлением).

•	Убедитесь в том, что входы и выходы вентиляционной системы для охлаждения корпуса являются открытыми (не закрыты).

•	Настоящий микроскоп предназначен для использования только в сухих помещениях. Избегайте попадания жидкостей в элементы микроскопа.

! •	Микроскоп защищен от перегревания. О дефекте системы охлаждения (поломка вентилятора, непреднамеренное закрытие входов и выходов вентиляционной системы) оповещает мигание красного индикаторного светодиода (3), рис. 7, страница 10. Система защиты автоматически уменьшает яркость подсветки с тем, чтобы хирург мог завершить свою деятельность, а микроскоп избежал повреждения. После завершения пользователем работы причина неисправности должна быть незамедлительно устранена, а если это невозможно, то просим обращаться за консультацией в наш отдел обслуживания.

Очень важно: Для идентификации обслуживающему персоналу необходимо знать серийный номер микроскопа! Его следует искать на бирке с указанием типа (4), рис. 7, страница 10.

•Предназначение

"SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ" является универсальным прибором для операционного и диагностического медицинского применения. Он полезен для оптимального освещения и увеличения рабочей зоны с возможностью ручного изменения увеличения, фокусировки и поля изображения. "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ" должен использоваться только уполномоченными лицами и в медицинских целях в соответствии с указаниями настоящего пособия по эксплуатации. Если данный инструмент используется по своему предназначению, то между пациентом и "SOM 62" не происходит контакта.

2.0	КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Прибор поставляется в подсобранных узлах:

•	Передвижное основание с колонной / потолочная консоль

•	Поворотная рука и рычаг подвески с электроснабжением

•	Головка микроскопа

В поставку включены крепежные материалы

Страница 3

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

3.0	МОНТАЖ РОЛИКОВОЙ ПОДСТАВКИ И КОНСОЛИ

Роликовая подставка выпускается в 2 разных исполнениях.

3.1	РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА, КРЕСТООБРАЗНАЯ  ФОРМА (Рис. 1)

•	Вставить колонну (1) в роликовую подставку (2).

•	Ввернуть винты (3). Зажать винт прилагаемым шестигранным торцевым гаечным ключом, пока колонна не сядет на место.

•	Когда прибор зафиксирован, используйте тормоза (4) на роликах (5).

3.2	РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА, Н-ОБРАЗНАЯ ФОРМА (Рис. 2)

•	Фиксация роликовой подставки:

Нажать ногами на обе круглых головки (1) на роликовой подставке (2).

Ослабление производится при помощи обеих педалей (3).

•	Вставьте колонну (4) в роликовую подставку. Перед фиксацией выровняйте рукоятки (5) по роликовой подставке.

•	Вверните винт (6). Зажмите винт прилагаемым шестигранным торцевым гаечным ключом, пока колонна не сядет на место.

Рис. 1						Рис. 2

Страница 4

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

3.3 УСТАНОВКА ПОТОЛОЧНОЙ КОНСОЛИ (Рис. 3)

•	Внимание:	Монтаж прибора необходимо производить только лишь в бетонные потолки.

•	Просверлите в потолке 4 отверстия Ø 10 мм и глубиной 80 мм под регулировочное устройство (1).

•	Продуйте отверстия и проверьте их по регулировочному устройству (1).

•	Вставьте щеточные анкера до красной метки и плотно затяните требуемым моментом (45 Нм).

•	Прикрепите регулировочное устройство (1) к потолку при помощи 4 шайб (3) и 4 гаек (4).

•	Перед монтажом стойки на регулировочное устройство пропустите кабель электропитания (5) (стороной вилки) в углубление, опасайтесь поцарапать кабель.

•	Отверните контактную пластину (6) от стойки, протяните кабель на 150 мм вниз.

•	Заверните 4 резьбовых шпильки (7) в регулировочное устройство с гайками (9) и контршайбами (8), далее затяните 4 гайки (9) на резьбовых шпильках с подложенными под них 4 контршайбами (8).

•	Наденьте фланец (10) со стойкой на резьбовые шпильки (7) в регулировочном устройстве и закрепите при помощи 4 шайб (11) и 4 гаек (9). Отрегулируйте стойку (10) абсолютно вертикально!

•	Наденьте крышку (12), выпустив кабель с вилкой наружу, закрепите ее при помощи кольца (13) и 3 резьбовых штифтов (14).

•	Вставьте осторожно кабель (15) внутрь стойки, вставьте и приверните контактную пластину (6).

Рис. 3

Страница 5

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

4.0	МОНТАЖ ПРИБОРА

Напольный вариант (Рис. 4)

•	Выверните защитный колпачок (3) из вертикального направляющего цилиндра (1) колонны (2).

Следите за тем, чтобы крестообразная головка зажима (4) была в открытом положении.

•	Вставьте поворотную руку (5) (выключателем (6) вверх).

•	Вновь завинтите защитный колпачок (3).

•	Выверните защитный колпачок (7) из направляющего цилиндра (8) каретки микроскопа (9).

Следите за тем, чтобы крестообразная головка зажима (10) была в открытом положении.

•	Нажмите на стопорный штифт (11) и вставьте до упора направляющий цилиндр каретки микроскопа. Отпустите стопорный штифт; он зафиксируется и тем самым будет предотвращать выпадение головки микроскопа (12).

•	Завинтите рукой защитный колпачок (7) в находящуюся вверху резьбовую муфту направляющего цилиндра.

•	Следите за положением противовесов (13). При необходимости установите противовесы в положение до упора.

•	Вставьте до упора оптоволоконный световод (14) с надетым адаптером (15) в адаптер холодного света (16) головки микроскопа.

•	Следите за положением другого конца оптоволоконного световода с патроном (17), при необходимости вновь вставьте до упора оптоволоконный световод в гнездо лампы (18).

Вращение ок. 400°

со стопором

Рис. 4

Страница 6

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

Потолочный вариант (Рис. 5)

• 	Направляющий цилиндр с фланцем устанавливается на поворотную руку (2).

•	Для помощи при монтаже вставьте шестигранный прорезной торцовый ключ в один из двух резьбовых штифтов (4), находящихся на трубке (3).

•	Установите направляющий цилиндр с фланцем (1) в трубку (3). Затяните резьбовой штифт (4) до упора, а затем вновь ослабьте его на пол оборота назад.

•	Проделайте то же со вторым резьбовым штифтом (4).

•	Оба штифта предотвращают от падения поворотную руку (внизу выключатель).

•	Поверните фланец так, чтобы его отверстия соответствовали резьбовым отверстиям в трубке и закрепите при помощи 6 прилагаемых винтов (5).

•	При разборке выполнять указанную выше процедуру в обратном порядке.

•	Отверните защитный колпачок (6) направляющего цилиндра (7) каретки микроскопа (8). Убедитесь в том, что зажим поперечной рукоятки (9) открыт.

•	Нажмите на стопорный штифт (10) и вставьте до упора направляющий цилиндр каретки микроскопа. Отпустите стопорный штифт; он замкнется и тем самым предотвратит выпадение головки микроскопа (11).

•	Завинтите рукой защитный колпачок в верхнюю резьбовую муфту направляющего цилиндра.

•	Проверьте положение противовесов (12), при необходимости установите противовесы до упора.

•	Вставьте до упора оптоволоконный световод (13) с навинченным адаптером (14) в адаптер холодного света (15) головки микроскопа.

•	Проверьте положение другого конца оптоволоконного световода с крепежом (16), если нужно, вновь установите до упора оптоволоконный световод во втулку лампы (17).

Рис. 5

Страница 7

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

4.1	ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

•	Сочленение, соединяющее поворотную руку с рычагом подвески, оборудовано стопором для защиты встроенного вовнутрь шнура.

•	Общее вращение рычага подвески к поворотной руке составляет более полной окружности (примерно 400°).

•	Дойдя до упора, во избежание поломки не прилагайте силу для дальнейшего вращения.

4.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА

•	Допустимая нагрузка и устойчивость соответствуют весу составляющих ассортимента нашей продукции.

•	Просим вас избегать дополнительных нагрузок.

4.3 РАЗМЕРЫ, ВЕС (Рис. 6) (Рис. 7)

Роликовая подставка, крестообразная форма				диаметр 850 мм

Роликовая подставка, Н-образная форма					длина 700 мм

ширина 640 мм

Высота прибора (рычаг подвески в горизонтальном положении)	1600 мм

Общий вес									около 100 кг

Рис. 6

Страница 8

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

Общий вес									около 35 кг

Рис. 7

5.0 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (Рис. 8) (Рис. 9)

5.1 РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ

•	Прибор при поставке отрегулирован на напряжение сети 230 В и при необходимости может быть переключен на 115 В.

•	Прибор можно включать только тогда, когда напряжение сети на месте использования соответствует указанию напряжения на переключателе напряжения (1).

5.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Напольный:

•	Вставьте вилку (2) в розетку.

•	Допускается подключение сетевой вилки прибора к сетевой розетке только лишь при наличии заземления у них обеих.

Потолочный:

•	Вставьте вилку (2) в розетку (3), затяните зажимное кольцо (4).

•	При вращении поворотной руки (5) следите за тем, чтобы шнур (6) не повредился при излишнем выдвижении.

•	Вставьте вилку (7) в розетку сети.

•	Допускается подключение сетевой вилки прибора к сетевой розетке только лишь при наличии заземления у них обеих.

Страница 9

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

5.3 ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (после устранения неполадки)

•	Предохранители в патроне плавких предохранителей:

(2)	Т 0,8 А (два входных сетевых предохранителя для электроснабжения лампы на напряжение сети 230 В / 115 В)

•	Замена предохранителя: Достать вилку из розетки. Вставить отвертку в прорезь патрона предохранителя, повернуть ее влево. Снимите колпачок и замените находящийся в нем предохранитель. Вновь вставьте предохранитель с колпачком, поверните отверткой вправо

!•	Внимание: Разрешено производить замену перегоревших предохранителей только на предохранители одного и того же типа (номинальное напряжение, номинальный ток, характеристики отключения).

Рис. 8

Рис. 9

Страница 10

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

6.0 ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ (Рис. 10)

•	Роликовая подставка, круглая форма:

Ролики, снабженные тормозами для передвижения и фиксации прибора (см. рис. 1)

•	Роликовая подставка, Н-образная форма:

Ролики для передвижения прибора и 2 тормоза для фиксации прибора (см. рис. 2)

•	Вращающаяся головка для регулировки установки поворотной руки (1)

•	Вращающаяся головка для регулировки вращательного движения рычага подвески (2)

•	Зажимной рычаг для замыкания вертикальной регулировки рычага подвески (3)

•	Ручка защиты, предохраняющая от выпадения при монтаже головку микроскопа (4)

•	Вращающаяся головка, предохраняющая головку микроскопа от поворота (5)

•	Защитный колпачок фиксации головки микроскопа (6)

•	Защитный колпачок фиксации поворотной руки (7)

•	Зажимной рычаг, замыкающий наклон головки микроскопа (8)

•	Вращающаяся головка для изменения увеличения (9)

•	Рычажок для поворота в рабочее положение зеленого фильтра (10) (если заказан)

•	Рычажок для изменения диаметра освещенного поля (11)

•	Выключатель (12)

•	Переключатель лампы I и лампы II (13)

•	Ручка управления яркостью (14)

•	Ручка блокировки для замены бинокулярного тубуса (15)

•	Головка для регулировки межзрачкового расстояния (16) (на наклоняемом тубусе 0 - 60°, прямом или наклонном тубусе 60°)

•	Рычажок апертуры для регулировки глубины поля (17)

•	Ручная тонкая фокусировка (18) (если таковая заказана)

•	Вращающаяся головка для регулирования тонкой фокусировки (19) (если заказана)

•	Вращающаяся головка для фиксации тонкой фокусировки (20) (если она заказана)

•	Бирка с указанием типа (21)

•	2 плавких предохранителя Т 0,8 А (22)

•	Переключатель напряжения 115 В / 230 В (23)

•	Индикаторная лампа (зеленого свечения): прибор готов к работе (24)

•	Индикаторная лампа (красного свечения): индикатор перегрева (25)

Страница 11

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

Рис. 10

7.0 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (Рис. 11) (Рис. 12) (Рис. 13)

7.1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (Рис. 11)

•	Выключатель (1) расположен в верхней части поворотной руки. После включения прибора зеленый индикаторный светодиод (2) указывает, когда микроскоп готов к работе. Загорается ксеноновая лампа и включается вентилятор.

•	Потолочное крепление: когда микроскоп приводится в рабочее положение, загорается ксеноновая лампа и включается вентилятор (ртутный выключатель). Если микроскоп не применяется в течение краткого периода времени, приведите его вновь в верхнее положение (лампа не загорается).

! •	Внимание, индикация неполадки:

Мигает красный светодиод (3), смотри страницу 3, 1.0 Меры предосторожности: предел температуры.

Незамедлительно оповестить службу послепродажного сервиса.

Укажите номер прибора, см. бирку с типом (4).

•	Для увеличения срока службы лампы выключайте прибор, если микроскоп долгое время не используется.

Страница 12

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

7.2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛАМПА I / ЛАМПА II (Рис. 11)

• 	В случае выхода из строя лампы I (6) переключитесь на запасную лампу II (7) при помощи переключателя (5), смотри символ (8).

7.3 ТОРМОЗА

•	Отрегулируйте все тормоза для обеспечения нормального функционирования прибора.

Рис. 11

7.4 УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ (Рис. 12)

•	Изменение интенсивности света производится с помощью вращающейся головки (1).

Рис. 12

Страница 13

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

7.5 ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ (Рис. 13)

•	Контрольная точка выключения ртутного выключателя уже отрегулирована для нормальной эксплуатации.

•	Если ртутный выключатель срабатывает на выключение раньше (нижнее положение рычага подвески), то приведите этот рычаг в желаемое положение и поверните винт влево, пока лампа не выключится.

•	Поворачивайте винт максимально на +/- 10°, так как диапазон регулировки ограничен.

Рис. 13

Страница 14

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

8.0 УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МИКРОСКОПА

8.1 РЕГУЛИРОВКА МЕЖЗРАЧКОВОГО РАССТОЯНИЯ (Рис. 14) (Рис. 15)

•	МИКРОСКОП С ПРЯМЫМ ИЛИ НАКЛОННЫМ ТУБУСОМ (Рис. 14)

Поверните микроскоп в рабочее положение.

•	Прямой тубус (1) и наклонный тубус 60° (2): Подгоните окуляры (3) под межзрачковое расстояние путем поворота боковой головки (4).

•	Наклонный тубус 45° (5): Подгоните окуляры (6) под межзрачковое расстояние путем продольного движения тубуса окуляра (захватив корпус призмы (7)).

Рис. 14

•	МИКРОСКОП С НАКЛОНЯЕМЫМ ТУБУСОМ 0 - 60° (Рис. 15)

Повернуть микроскоп в рабочее положение. Подогнать окуляры (1) путем вращения головки (2) под межзрачковое расстояние (точки (3) для запоминания).

•	Ослабить зажим при помощи головки (4). Выбрать оптимальный угол наблюдения (точки (5) через каждых 15° для запоминания).

Рис. 15

Страница 15

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

8.2 ИЗМЕНЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ (Рис. 16)

•	Отрегулируйте увеличение на наибольшее значение при помощи одной из двух вращающихся головок (1) на органе управление изменением увеличения (2).

•	Следите за тем, чтобы увеличение установилось на высоте отметки (3) на корпусе.

8.3	КАК ПРОИЗВОДИТЬ ФОКУСИРОВКУ НА ОБЪЕКТ (Рис. 16)

•	Ослабьте зажимной винт (4) на окулярах (5) для регулировки диоптрий.

•	До начала фокусировки колесико тонкой фокусировки на узле тонкой фокусировки должно быть приведено в среднее положение. Обратите внимание на отметки (9) на правой стороне головки микроскопа.

•	Регулировка окуляров (до фокусировки): Пользователь с нормальным зрением: наглазник снят (6).

•	На шкале диоптрий окуляра (5) установите "0" (ноль), совместив его с отметкой (7).

•	Установите наибольшее показание органа управления увеличением на узле увеличения (2).

•	Приблизьте микроскоп к объекту, пока он не сфокусируется, улучшите фокус при помощи узла тонкой фокусировки (8) (если таковой заказан).

•	Сейчас при изменении увеличения изображение всегда будет оставаться хорошо сфокусированным.

•	Лица, носящие очки, должны сдвинуть назад наглазники (10) окуляров. "0" (ноль) также остается совмещенным с отметкой. Процедура фокусировки изображения такая же, как описано выше. После получения хорошо сфокусированного изображения пользователь может решить посмотреть невооруженным глазом в окуляры (это возможно только при сферическом недостатке глаза на бесконечность). Это очень легко осуществить: Не изменяя расстояния между микроскопом и объектом он может сейчас произвести фокусировку на объект путем вращения диоптрической шкалы окуляров, наглазники опять будут сняты. При найденном положении диоптрической шкалы он может также в любое время начать новую регулировку фокуса без надевания очков.

•	Вновь затяните зажимной винт (4).

8.4 ОКУЛЯРЫ С СЕТКОЙ (помощь при тонкой фокусировке и при использовании телевизионных или фотографических систем) (Рис. 16)

•	Только один из окуляров должен быть снабжен сеткой (увеличение должно быть одинаковым).

•	Произведите фокусировку креста сетки при помощи вращения диоптрического кольца (11) окуляров, затем произведите фокусировку на объект при наибольшем увеличении (такая же процедура, как описано выше).

•	Ведите наблюдение в очках или без них.

Страница 16

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

Рис. 16

Страница 17

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

9.0 ПОЛОМКА ПОДСВЕТКИ ХОЛОДНЫМ СВЕТОМ (Рис. 17)

9.1 ПОЛОМКА ПОДСВЕТКИ ХОЛОДНЫМ СВЕТОМ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

•	При перегорании первой ксеноновой рефлекторной лампы (1) переключитесь на запасную лампу (2) при помощи переключателя (3).

•	Переместите оптоволоконный световод с патроном (4) на запасную лампу (произвести замену на вилку (5)).

•	Внимание: Перед извлечением и перемещением оптоволоконного световода в вилку (5) поворотная рука (6) и рычаг подвески (7) должны быть приведены в указанное положение, обратите внимание на отметки (8).

9.2 ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАМЕНА КСЕНОНОВОЙ РЕФЛЕКТОРНОЙ ЛАМПЫ

•	Выключите прибор и подождите до остывания лампы.

•	ослабьте винт с рифленой головкой (9), поднимите вкладыш лампы (10) и достаньте вилку (11), а затем полностью выньте вкладыш лампы.

•	Извлеките дефектную ксеноновую рефлекторную лампу (1) либо (2), преодолев сопротивление зажимной пружины (12) (в направлении стрелки) и замените ее.

Внимание: Носик (13) лампы должен входить в канавку (14) на вкладыше лампы.

•	Вставьте вилку (11), удерживая колбу (15) ксеноновой рефлекторной лампы при помощи куска чистой ткани или упаковочного материала. Не держите лампу за рефлектор.

•	Вновь затяните вкладыш лампы при помощи рифленых винтов (9).

Рис. 17

Страница 18

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

10.0 ЗАМЕНА БИНОКУЛЯРНОГО ТУБУСА (Рис. 18)

•	На всех модификациях замена бинокулярного тубуса производится одинаковым образом.

•	Нажмите на штифт с шаровой головкой (1), удалите наклонный тубус 45° (2), наклонный тубус 60° (3), прямой тубус (4) либо наклоняемый тубус 0 - 60° (5) узла увеличения (6).

•	При установке тубуса – штифт должен находиться в нажатом положении – два выступа должны сесть в гайки (7) узла увеличения. Следите за тем, чтобы тубус лежал ровно. Освободите штифт.

Рис. 18

11.0 ЗАМЕНА ОБЪЕКТИВОВ / ОКУЛЯРОВ (Рис. 19)

•	Объективы (1) имеют винтовые основания. Их высвобождают вращением налево и фиксируют вращением направо.

•	Окуляры (2) вставляются, извлекайте их только для замены.

•	На выбор могут быть установлены другие объективы / окуляры. Отсылаем вас к таблице увеличения 12.0

Рис. 19

Страница 19

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

12.0 ТАБЛИЦА УВЕЛИЧЕНИЙ МИКРОСКОПА И ПОЛЕВЫХ РАЗМЕРОВ ОБЪЕКТА

ТАБЛИЦА УВЕЛИЧЕНИЙ МИКРОСКОПА И ПОЛЕВЫХ РАЗМЕРОВ ОБЪЕКТА

| Объектив ф в мм соответствует примерно рабочему расстоянию | Окуляры с трубкой ф=159 мм → | Отметка коэффициента на узле изменения увеличения |  |  |  |  |  |  | Окуляры с трубкой ф=125 мм ← |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,4 | 0,63 |  | 1* | 1,6 | 2,5 | 3,2 |  |
|  |  | Общее увеличение / Поле зрения, диаметр в мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | - 6,3 х - 10 х 12,5 х 16 х 20 х | 3,2/34,7 4,0/28,1 5,0/31,4 6,4/23,6 8,0/22,0 10,2/18,8 12,8/14,2 | 5,0/22,0 6,3/17,9 8,0/20,0 10,0/17,0 12,5/14,8 16,0/12,0 20,0/9,0 | 7,9/13,7 10,0/11,3 12,7/12,6 15,9/10,8 19,9/9,3 25,5/7,5 31,8/5,6 |  | 12,6/8,7 16,0/7,0 20,4/7,9 25,5/6,6 31,8/5,8 40,8/4,7 51,0/3,6 | 19,7/5,5 25,0/4,5 31,8/5,0 39,8/3,8 49,7/3,5 63,6/3,0 80,0/2,3 | 25,3/4,3 32,0/3,5 40,8/3,9 51,0/2,9 63,6/2,7 81,4/2,3 102,4/1,8 | 6,3 х - 10 х 12,5 х 16 х 20 х - |
| 150 | - 6,3 х - 10 х 12,5 х 16х 20 х | 2,1/56,0 2,6/42,0 3,4/51,0 4,2/40,0 5,3/35,1 6,8/31,5 8,5/26,0 | 3,3/35,0 4,2/28,2 5,3/32,5 6,7/26,1 8,4/23,0 10,7/17,9 13,4/16,9 | 5,3/22,1 6,7/18,0 8,4/20,5 10,6/16,4 13,2/14,5 17,0/11,0 21,2/10,8 |  | 8,4/14,0 10,6/11,1 13,6/12,7 16,9/10,2 21,2/8,8 27,2/7,0 34,0/6,5 | 13,1/9,0 16,7/7,2 21,2/8,1 26,5/6,5 33,1/5,8 42,4/4,5 53,0/4,1 | 17,0/6,7 21,4/5,3 27,2/5,9 33,9/4,4 42,4/4,1 54,3/3,5 67,8/2,7 | 6,3 х - 10 х 12,5 х 16х 20 х - |
| 175 | - 6,3 х - 10 х 12,5 х 16 х 20 х | 1,8/62,5 2,3/47,0 2,9/59,8 3,7/45,0 4,6/40,3 5,8/31,0 7,3/30,0 | 2,8/41,5 3,6/32,5 4,6/38,3 5,7/29,5 7,2/26,5 9,2/20,0 11,5/19,0 | 4,5/26,0 5,7/16,3 7,3/23,6 9,1/18,6 11,4/16,6 14,6/13,0 18,2/12,0 |  | 7,2/16,3 9,2/13,0 11,7/14,9 14,5/11,5 18,2/10,2 23,3/7,7 29,2/7,5 | 11,3/10,5 14,3/8,6 18,2/9,5 22,8/7,6 28,4/6,7 36,4/5,0 45,5/4,7 | 14,4/7,7 18,2/6,2 23,3/6,9 29,2/5,1 36,4/4,8 46,6/4,1 58,2/3,1 | 6,3 х - 10 х 12,5 х 16 х 20 х - |
| 200 | - 6,3 х - 10 х 12,5 х 16 х 20 х | 1,6/70,0 20,/58,0 2,6/65,0 3,2/52,0 4,0/47,0 5,1/37,5 6,4/34,0 | 2,5/47,2 3,2/36,0 4,0/43,3/ 5,0/34,2 6,3/31,3 8,1/23,8 10,0/22,0 | 3,9/29,2 5,0/23,0 6,4/26,9 8,0/22,0 10,0/19,7 12,8/15,0 16,0/13,7 |  | 6,3/18,4 8,1/15,0 10,2/16,9 12,8/13,9 16,0/12,2 20,5/9,3 25,6/8,7 | 9,8/12,0 12,6/10,0 16,0/10,9 20,0/8,5 25,0/7,8 32,0/6,0 40,0/5,4 | 12,5/8,9 16,0/7,1 20,5/7,9 25,6/5,8 32,0/5,5 41,0/4,7 51,2/3,5 | 6,3 х - 10 х 12,5 х 16 х 20 х - |
| 250 | - 6,3 х - 10 х 12,5 х 16 х 20 х | 1,3/90,0 1,6/71,2 2,1/85,0 2,6/61,8 3,2/56,0 4,1/47,2 5,1/42,5 | 2,0/58,5 2,5/47,0 3,2/54,0 4,0/40,4 5,0/37,4 6,5/30,0 8,1/27,3 | 3,2/37,0 4,0/28,7 5,1/33,5 6,4/26,3 8,0/23,5 10,2/19,0 12,8/17,0 |  | 5,0/23,0 6,5/18,0 8,2/21,0 10,2/16,8 12,8/14,8 16,4/11,8 20,5/10,5 | 7,9/15,0 10,/12,0 12,8/13,2 16,0/10,7 20,0/9,4 25,0/7,3 32,0/7,0 | 10,2/11,0 12,8/8,9 16,4/9,8 20,5/7,3 25,6/6,8 32,8/5,9 41,0/4,3 | 6,3 х - 10 х 12,5 16 х 20 х - |
| 275 | - 6,3 х - 10 х 12,5 х 16 х 20 х | 1,2/97,3 1,5/79,0 1,9/90,0 2,3/71,0 2,9/62,1 3,7/51,0 4,6/44,5 | 1,8/62,0 2,3/50,0 2,9/60,0 3,6/46,5 4,6/41,1 5,8/32,2 7,3/29,2 | 2,9/40,0 3,6/32,2 4,6/37,0 5,8/29,0 7,2/25,8 9,3/21,1 11,6/18,9 |  | 4,6/25,2 5,8/20,3 7,4/23,0 9,3/18,0 11,6/16,0 14,8/12,2 18,5/12,0 | 7,2/16,1 9,1/13,0 11,5/14,9 14,5/11,6 18,0/10,2 23,1/8,0 29,0/7,5 | 9,3/12,1 11,5/9,8 14,7/10,8 18,6/8,1 23,0/7,6 29,5/6,5 37,1/4,8 | 6,3 х - 10 х 12,5 х 16 х 20 х - |
| 300 | - 6,3 х 10 х 12,5 х 16 х 20 х | 1,0/105,0 1,3/84,5 2,1/76,5 1,7/93,0 2,7/68,8 3,4/55,0 4,2/49,8 | 1,7/68,5 2,1/55,0 2,7/63,0 3,3/50,0 4,2/44,8 5,3/35,0 6,7/32,5 | 2,6/43,5 3,4/35,0 4,2/40,0 5,3/32,0 6,6/28,1 8,5/21,5 10,6/20,5 |  | 4,2/27,3 5,3/22,0 6,8/25,0 8,5/20,0 10,6/17,4 13,6/13,2 17,0/12,5 | 6,8/17,5 8,3/14,3 10,6/16,0 13,3/12,8 16,6/11,0 21,2/8,5 26,5/8,1 | 8,3/13,4 10,9/10,6 13,6/11,8 17,0/8,8 21,2/9,0 27,2/7,0 33,9/5,3 | 6,3 х - 10 х 12,5 х 16 х 20 х - |
| 400 | - 6,3 х - 10 х 12,5 х 16 х 20 х | 0,8/137,0 1,0/112,5 1,3/126,0 1,6/95,7 2,0/91,0 2,6/76,0 3,2/62,0 | 1,2/85,0 1,6/71,5 2,0/82,5 2,5/63,0 3,2/59,0 4,0/47,0 5,0/43,0 | 2,0/55,0 2,5/45,3 3,2/52,5 4,0/42,0 5,0/37,4 6,0/28,3 8,0/26,7 |  | 3,2/36,0 4,0/29,2 5,1/33,0 6,4/26,2 8,0/23,1 10,2/17,5 12,7/16,6 | 4,9/23,0 6,3/18,9 8,0/21,2 10,0/17,0 12,5/14,8 16,0/11,5 19,9/10,6 | 6,4/18,6 8,0/14,0 10,2/15,7 12,8/11,8 16,0/11,0 20,5/9,4 25,5/7,1 | 6,3 х - 10 х 12,5 х 16 х 20 х - |

* Читать 1, если микроскоп используется без устройства изменения увеличения

Страница 20

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

13.0 БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ОБЪЕКТИВА (Рис. 20)

•	Ввинтите до упора устройство быстрой замены объектива (1) в стереомикроскоп вместо нормального объектива.

•	Если устройство быстрой замены объектива (1) находится не в том положении, как это указано на рисунке, то его необходимо отрегулировать один раз.

•	Ослабьте немного 3 резьбовых штифта (2) при помощи прилагаемого шестигранного прорезного торцового ключа шириной между плоскими сторонами в 1,5 мм.

Установите устройство быстрой замены объектива в сборе (1) в указанное (или желаемое) положение и вновь затяните 3 резьбовых штифта (2).

•	Приподнимите рукой до упора "установленный объектив" (3), находящийся на оптической оси микроскопа (смотри стрелку I) и поворачивайте его осторожно вправо (смотри стрелку II).

•	Быстрая замена: Открепите находящийся в рабочем положении объектив, вращая его влево, и извлеките. Поместите второй объектив (4) на оптическую ось микроскопа, поворачивая нижнюю часть устройства быстрой замены объектива до фиксации (180°). Приподнимите и подвиньте вправо.

•	Неотражающее изображение объекта возможно лишь только в рабочем положении.

Рис. 20

Страница 21

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

14.0 КОМПЕНСАЦИЯ ВЕСА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКСЕССУАРОВ (Рис. 21)

•	После установки дополнительных аксессуаров дополнительная нагрузка на рычаг подвески (1) должна быть компенсирована путем удаления одного или двух противовесов (2).

•	При разборке сначала устанавливайте противовесы. Затем снимайте дополнительные аксессуары.

•	Перед снятием аксессуаров вначале следует надеть на рычаг противовесы во избежание его перекоса.

15.0 УСТАНОВКА ДЕЛИТЕЛЯ ЛУЧА (Рис. 21)

•	Нажмите на штифт с шаровой головкой (3), снимите бинокулярный тубус (4) узла увеличения (5). При установке делителя луча двусторонне (6) или односторонне (7) две бобышки делителя луча должны сесть в гайки (8) узла увеличения. Следите за тем, чтобы делитель луча находился в ровном положении.

•	Закрепите делитель луча рукой при помощи винта с рифленой головкой.

•	При установке тубуса – штифт с шаровой головкой (3) должен быть нажат – обе бобышки трубки должны сесть в гайки (10) делителя луча. Следите за тем, чтобы тубус находился в ровном положении. Освободите штифт.

Рис. 21

Страница 22

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

16.0 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ МОНОКУЛЯРНЫЙ ТУБУС, НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ БИНОКУЛЯРНЫЙ ТУБУС И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ТУБУС НА 90° (Рис. 22)

•	Перед установкой тубусов снимите крышку с делителя луча (1), поворачивая резьбовое кольцо (2) в направлении "открыто".

•	Если будут устанавливаться тубусы (наблюдательный монокулярный тубус (3), наблюдательный бинокулярный тубус (4), вспомогательный тубус на 90° (5)), то следите за тем, чтобы направляющие лопатки (7) сели в пазы (6).

•	После вставки тубуса зажмите резьбовое кольцо (2).

•	Пользователь может поворачивать в стороны обе верхних части наблюдательных тубусов (3) и (4). Придерживая верхний тубус одной рукой, нажмите на сцепляющий болт (8) большим пальцем, установите тубус в требуемое положение и опять освободите сцепляющий болт.

•	Поднятие изображения для всех тубусов после сдвига всех тубусов производится путем поворота кольца с рифлением (9).

•	Наблюдательный бинокулярный тубус (4) может комбинироваться при необходимости с прямыми или наклонными тубусами. Вспомогательный тубус на 90° в основном используется с бинокулярным тубусом на 45° (10).Пользователь может установить эти тубусы в наиболее удобное для себя положение, сдвинув их после ослабления винта с рифленой головкой (11). После завершения вновь затяните винт с рифленой головкой (еще раз необходимо поднятие изображения).

•	Окуляры (12), применяемые в данных аксессуарах, должны иметь тот же коэффициент увеличения, что и окуляры (13), используемые с микроскопом.

Рис. 22

Страница 23

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

17.0 ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ТУБУС С 35 ММ ФОТОАППАРАТОМ, ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТУБУС С ВИДЕОКАМЕРОЙ (ПЗС) (Рис. 23)

•	Перед установкой фото - или ТВ-тубуса снимите крышку с делителя луча (1), поворачивая резьбовое кольцо (2) в направлении "открыто".

•	Если вставляются тубусы (фототубус (3), ТВ-тубус ф=54 мм или ТВ-тубус ф=80 мм и ф=145 мм (5)), то следите за тем, чтобы направляющие лопатки (7) сели в пазы (6).

•	Для того чтобы найти наилучшее рабочее положение, пользователь может вставить тубусы на 90°.

•	После вставки тубуса затяните резьбовое кольцо (2).

•	Установите 35 мм фотоаппарат (8) на фотографический тубус (3) (штыковой замок).

•	Вверните до упора видеокамеру (9) в телевизионный тубус (4) или (5) (посадочная резьба "С").

•	Выпрямите перевернутое изображение:

Поверните резьбовое кольцо (10) или (11) в направлении "открыто", поверните видеокамеру (9), пока изображение на экране не будет иметь положения объекта.

Опять затяните резьбовое кольцо (10) или (11).

•	Настройка диафрагмы:

Если диафрагма все больше и больше закрывается, то глубина поля растет. Если освещение достаточно сильно, то диафрагма может постоянно использоваться с наименьшим раскрытием.

•	Для того чтобы открыть диафрагму телевизионного тубуса ф=54 мм (4), поверните кольцо диафрагмы (12) в том направлении, которое указано на резьбовом кольце (10).

Для того чтобы открыть диафрагму ТВ-тубуса ф=80 мм и ф=145 мм (5), поверните кольцо диафрагмы (13) в том направлении, которое указано на резьбовом кольце (2) делителя луча (1).

Рис. 23

Страница 24

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

18.0 ФОТОГРАФИРОВАНИЕ БЕЗ ВСПЫШКИ в сочетании со стереомикроскопами "КАПС" (фотооборудование уже установлено, смотри 17.0)

•	Используйте (по возможности) пленку для искусственного освещения чувствительностью не менее 400 АСА.

•	Не мешает иметь в фотоаппарате затвор, работающий автоматически с изменением яркости.

•	Для правильной фокусировки совершенно необходимо заменить один из нормальных окуляров на окуляр с тем же увеличением, но со встроенной сеткой (тип ВШ с двойным крестом).

•	Эта сетка регулируется с большой точностью в правильном положении, в котором появляется промежуточное изображение объекта. Если покупатель применяет с фотоаппаратом правильный адаптер, то светочувствительная поверхность пленки будет иметь одно и то же оптическое расстояние. Ослабьте зажимной винт на окуляре и сейчас сфокусируйте двойной крест сетки, поворачивая диоптрическое кольцо окуляра (наблюдение производится в очках или без них). Нормальная диоптрическая шкала окуляра должна быть приведена в то же положение. Доведите подсветку до максимального значения и откройте диафрагму микроскопа. Начните производить фокусировку на объект с самым большим увеличением микроскопа, после изменения увеличения изображение останется в фокусе.

Изображение в фотоаппарате также будет сфокусировано.

Приведите затвор фотоаппарата в действие при помощи тросика (длина примерно 30-50 мм) или таймера спуска.

•	Примечание:

Если покупатель использует фотоаппарат без автоматического затвора, то для получения качественных снимков очень важно закрывать окуляр дальномера от попадания в него света черной лентой и т.п. Для получения наилучшего результата иногда полезно использовать дополнительную компенсацию экспозиции (применяется в большинстве современных фотоаппаратов). В этом случае рабочая скорость затвора (выдержка) увеличивается или уменьшается ввиду действия различных факторов.

•	Вы можете также применять обычную выдержку, от ½ до 1/30 сек и менее, только для этого необходимо определить наилучшую выдержку только в первый раз при начале фотографирования с микроскопом (пробные снимки).

19.0 КАК ПОЛУЧИТЬ РЕЗКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННОМ ЭКРАНЕ (Рис. 24)

•	Очень важно: Наилучших результатов можно достичь, если один из окуляров будет заменен на окуляр со встроенной крестовой волосковой сеткой. Ослабьте зажимной винт на окуляре и начните с фокусировки крестообразных волосков в окуляре путем вращения диоптрического кольца. Установите самый большой коэффициент увеличения на узле изменения увеличения. Приблизьте микроскоп к объекту, пока на него не будет наведен фокус, сейчас в микроскопе имеется резкое изображение.

•	Если ТВ-камера поставлена фирмой "КАПС", Германия, то камера отрегулирована, и на экране сейчас также видно четкое изображение. Если используется не настроенная система, то чип камеры следует немного подвигать (смотри инструкцию для камеры) до получения резкого изображения. Если вы не добились успеха, то, может быть, между камерой и ТВ-тубусом необходимо поместить промежуточное кольцо.

•	Если все хорошо отрегулировано, как указано выше, в микроскопе и на экране видно резкое изображение даже при изменении увеличения.

Страница 25

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

•	Коррекция 1:

Положение чипа ТВ-камеры следует изменить (не двигая микроскопа). (Большинство современных ТВ-камер имеют возможность регулировки (смотри инструкцию для камеры).

•	Коррекция 2:

Если коррекция 1 невозможна, то всю ТВ-камеру на ТВ-тубусе необходимо подвинуть:

ТВ-тубус ф=80 мм:

Откройте диафрагму, при необходимости уменьшите подсветку. Установите ТВ-камеру (в вертикальном положении), ослабьте резьбовое кольцо (1) так, чтобы стали заметными 3 резьбовых штифта, ослабьте резьбовые штифты (используя шестигранный торцевой гаечный ключ на 1,5 мм), повернув каждый на ½ оборота, поверните резьбовое кольцо (3) вверх или вниз до получения на экране резкого изображения, вновь зажмите резьбовые штифты (2), разверните ТВ-камеру, пока положение изображения на экране не совпадет с положением объекта. Вновь затяните резьбовое кольцо (1).

ТВ-тубус ф=54 мм и ф=145 мм;

Резьбовые штифты (2) видны без необходимости двигать резьбовое кольцо (1). Процедура такая же, как было описано выше для ТВ-тубуса ф=80 мм. Для выпрямления перевернутого изображения ослабьте резьбовое кольцо (1), разверните ТВ-камеру, пока положение изображения на экране не совпадет с положением объекта, вновь затяните резьбовое кольцо.

Рис. 24

Страница 26

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

20.0 ПОМОЩЬ И НАСТРОЙКА НАБЛЮДЕНИЯ НА 180° (Рис. 25)

•	Монтаж вспомогательного и наблюдательного узла на 180° (1) производится так же, как и монтаж делителя луча, смотри 15.0.

•	Установка с узлом увеличения с трансфокатором производится непосредственно. В сочетании с 3-кратным и 5-кратным узлами увеличения необходимо использовать адаптер h = 38 мм (2).

•	Монтаж адаптера h = 38 мм производится так же, как и монтаж делителя луча, смотри 15.0.

•	Для использования всех этих аксессуаров необходимо привести ось объектива в вертикальное положение (3). Если применяется центровочная наклонная муфта 0 - 90°, то угол необходимо изменит на 0° (объектив смотрит в стол).

Если используется муфта на 45°. то ее следует снять.

•	На наклоненной стороне вспомогательного и наблюдательного узла на 180° предпочтительно использовать прямой бинокулярный тубус, а на стороне микроскопа – бинокулярный тубус, наклоненный на 60°.

Рис. 25

Страница 27

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

21.0 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУФТ (Рис. 26)

(1) муфта на 45°

(2) центровочная муфта

(3) центровочная и наклоняемая на 0 - 90° муфта

(4) муфта на 90°

Все эти 4 вида муфт монтируются одним и тем же образом на рычаг подвески (5).

•	Извлеките головку микроскопа (6) (демонтаж головки микроскопа производится в обратном порядке к указанному в разделе 4.0).

•	Вставьте одну из муфт (1), (2), (3) или (4).

С этой целью отвинтите защитный колпачок (7) с направляющего цилиндра соответствующей муфты. Следите за тем, чтобы зажим с крестообразной головкой (9) был в открытом положении. Нажмите на стопорный штифт (10) и вставьте до упора направляющий цилиндр муфты. Освободите стопорный штифт; он замкнется и тем самым будет предохранять муфту от выпадения. Вновь ввинтите рукой защитный колпачок (7) в расположенную сверху резьбу направляющего цилиндра.

•	Вставьте головку микроскопа (6).

С этой целью отвинтите защитный колпачок (11) с направляющего цилиндра (12) каретки микроскопа (13). Следите за тем, чтобы зажим с крестообразной головкой (14) был в открытом положении. Нажмите на стопорный штифт муфты и вставьте до упора направляющий цилиндр каретки микроскопа. Освободите стопорный штифт; он замкнется и тем самым будет предохранять головку микроскопа от выпадения. Вновь ввинтите рукой защитный колпачок (11) в расположенную сверху резьбу направляющего цилиндра.

Рис. 26

Страница 28

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

•	Эксплуатация: Различные муфты необходимы для установки под разными углами каретки микроскопа.

С муфтой на 45° (1) каретка микроскопа устанавливается в муфту под углом 45°. С муфтой на 90° (4) положение каретки микроскопа является параллельным столу.

Центровочная и наклоняемая муфта на 0 - 90° (3) дает возможность регулировки от 0° до 90° с шагом в 15°. Центровочная муфта (2) позволяет так отрегулировать микроскоп, чтобы при вращении центр наблюдения не выходил из поля зрения (в зависимости от предыдущей регулировки). Эту же функцию выполняет и центровочная и наклоняемая на 0 -90° муфта (3).

22.0 КАРЕТКА МИКРОСКОПА (2 передачи) (Рис. 27)

•	Каретка микроскопа (2 передачи) (1) доступна лишь в сочетании с тонкой фокусировкой (2).

•	Этот вариант каретки микроскопа должен быть заказан вместе с микроскопом (модернизация только в фирме "КАПС").

•	Вставка головки микроскопа (3) в рычаг подвески (4) производится так, как это указано в разделе 4.0 на странице 5.

•	Для регулировки микроскопа точно вокруг вертикальной оси вращайте головку (5), вокруг горизонтальной оси – головку (6).

Прежде чем манипулировать с головкой (5) необходимо зафиксировать (8) направляющий цилиндр (7).

Рис. 27

Страница 29

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

23.0 РУЧКИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ МИКРОСКОПА (Рис. 28)

(1) ручка							кат. № 102.186-000

(2) направляющая микроскопа				кат. № 102.188-000

(3) Т-образная ручка						кат. № 102.185-100

(4) направляющая микроскопа, односторонняя		кат. № 102.183-100

(5) направляющая микроскопа				кат. № 102.182-100

(6) ручка							кат. № 102.184-000

(7) направляющая микроскопа, односторонняя		кат. № 102.179-000

(8) направляющая микроскопа, двусторонняя		кат. № 102.180-000

•	Установка всех этих ручек и направляющих на микроскоп производится одни и тем же образом.

•	Направляющие микроскопа (7) и (8) регулируются на 360° при нажатии кнопки расцепления (17).

•	Закрепите ручку или направляющую микроскопа при помощи 2 винтов (9) или (15) шестигранным торцевым гаечным ключом.

•	Т-образная ручка (3) и направляющая микроскопа (4) и (5) снабжены регулируемыми рукоятками (10).

Ослабьте винт-барашек (11) и установите рукоятку в желаемое положение. Вновь зафиксируйте винтом-барашком.

(12) ручка, стерилизуемая					кат. № 102.186-100

(13) направляющая микроскопа, стерилизуемая		кат. № 102.188-100

•	Закрепите на головке микроскопа при помощи 2 винтов с рифленой головкой (14) ручку или направляющую микроскопа.

•	Снимите на стерилизацию ручку или направляющую микроскопа (не потеряйте винтов с рифленой головкой!).

Рис. 28

Страница 30

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

24.0 МОНТАЖ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЩЕЛЕВОЙ ЛАМПЫ (Рис. 29)

•	Монтаж: Устройство-держатель для щелевой лампы (2) закреплено на объективе микроскопа (1) в специальном патроне. Вместо нормального объектива вверните этот патрон объектива в микроскоп.

•	Устройство-держатель для щелевой лампы (2) вращается вокруг оси линзы. Вращение можно застопорить при помощи зажимного винта (3).

•	Устройство-держатель оборудовано двумя направляющими шпильками (5), на которые до упора должна быть надета щелевая лампа (4). Зафиксируйте при помощи зажимного винта (6).

•	Второй оптоволоконный световод (7) вставляется до упора в щелевую лампу ровной стороной (выход света не обнажает структур волокна). Зафиксируйте при помощи винта с рифленой головкой (8). Другой конец оптоволоконного световода (выход света обнажает структуры волокна) с надетым адаптером (смотри раздел 4.0, страница 5) вставляется в гнездо лампы со стороны запасной лампы.

•	Оптоволоконный световод будет сохранять подвижность в кожухе кабеля. Следите за тем, чтобы вращательному движению щелевой лампы вокруг объектива не препятствовал оптоволоконный световод.

•	Приведение в действие: Путем нажатия на переключатель лампы I / лампы II (смотри раздел 7.2, страница 10), находящийся на приборе, можно выбрать подсветку микроскопа или щелевой лампы.

•	Ширина щели регулируется без шага от 0 до полного раскрытия при помощи рычажка (9). Возможное вращение щели с ручкой (10) вокруг оптической оси щелевой лампы следует исключить фиксаций зажимного винта (11).

•	Если щелевая лампа не используется, ее очень просто снять. Установленное регулировочное положение всегда точно достигается при установке в устройство-держатель.

Рис. 29

Страница 31

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

25.0 АКСЕССУАРЫ (Обзор с каталожными номерами)

Каталожный №

101.310-000 ДЕЛИТЕЛЬ ЛУЧА, двусторонний					(6)Рис.21,стр.22

101.315-000 ДЕЛИТЕЛЬ ЛУЧА, односторонний					(7)Рис.21,стр.22

162.670-100 УЗЕЛ НА 180°, ПОМОЩЬ И НАБЛЮДЕНИЕ			(1)Рис.25,стр.27 101.295-100 АДАПТЕР h = 38 мм							(2)Рис.25,стр.27 101.320-000 ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ТУБУС					(3)Рис.23,стр.24 101.330-000 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ МОНОКУЛЯРНЫЙ ТУБУС		(3)Рис.22,стр.23 101.360-100 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ БИНОКУЛЯРНЫЙ ТУБУС		(4)Рис.22,стр.23 101.328-000 КОРПУС ФОТОАППАРАТА					(8)Рис.23,стр.24 101.132-000 ТОНКАЯ ФОКУСИРОВКА, ручная				(2)Рис.27,стр.29 102.187-000 МУФТА НА 45°							(1)Рис.26,стр.28 102.189-000 ЦЕНТРОВОЧНАЯ МУФТА						(2)Рис.26,стр.28 102.170-000 ЦЕНТРОВОЧНАЯ И НАКЛОНЯЕМАЯ МУФТА 0-90°		(3)Рис.26,стр.28 108.120-000 МУФТА НА 90°							(4)Рис.26,стр.28 112.400-000 БАЛАНСИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

112.450-000 НАКЛОННАЯ МУФТА С БАЛАНСИРОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ НА 45°

112.370-000 КАРЕТКА МИКРОСКОПА (2 передачи)				(1)Рис.27,стр.29	         (модернизация только в фирме "КАПС")

101.945-000 БИНОКУЛЯРНЫЙ ПРЯМОЙ ТУБУС ф=125 мм			(4)Рис.18,стр.19 101.355-000 БИНОКУЛЯРНЫЙ ПРЯМОЙ ТУБУС ф=159 мм

101.930-000 БИНОКУЛЯРНЫЙ НАКЛОННЫЙ ТУБУС 45° ф=125 мм	(2)Рис.18,стр.19

101.110-000 БИНОКУЛЯРНЫЙ НАКЛОННЫЙ ТУБУС 45° ф=159 мм

101.955-000 БИНОКУЛЯРНЫЙ НАКЛОННЫЙ ТУБУС 60° ф=159 мм	(3)Рис.18,стр.19

101.950-000 БИНОКУЛЯРНЫЙ НАКЛОНЯЕМЫЙ ТУБУС 0-60°ф=159мм	(5)Рис.18,стр.19

101.970-000 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ТУБУС НА 90°				(5)Рис.22,стр.23

101.800-000 ТВ-ТУБУС С ДИАФРАГМОЙ ф=145 мм				(5)Рис.23,стр.24

101.850-000 ТВ-ТУБУС С ДИАФРАГМОЙ ф=80 мм				(5)Рис.23,стр.24

101.860-000 ТВ-ТУБУС С ДИАФРАГМОЙ ф=54 мм				(4)Рис.23,стр.24

ВИДЕОКАМЕРА с С-образным монтажным соединением	(9)Рис.23,стр.24

101.410-000 ОКУЛЯР С СЕТКОЙ WF 6,3 x VS					(2)Рис.19,стр.19

101.430-000 ОКУЛЯР С СЕТКОЙ WF 10 x VS

101.440-000 ОКУЛЯР С СЕТКОЙ WF 12,5 x VS

101.450-000 ОКУЛЯР С СЕТКОЙ WF 16 x VS

101.460-000 ОКУЛЯР С СЕТКОЙ WF 20 x VS

101.510-000 ОКУЛЯР WF 6,3 x V

101.530-000 ОКУЛЯР WF 10 x V

101.540-000 ОКУЛЯР WF 12,5 x V

101.550-000 ОКУЛЯР WF 16 x V

101.560-000 ОКУЛЯР WF 20 x V

101.610-000 ОБЪЕКТИВ ф=100 мм						(1)Рис.19,стр.19

101.620-000 ОБЪЕКТИВ ф=150 мм

101.680-000 ОБЪЕКТИВ ф=175 мм

101.630-000 ОБЪЕКТИВ ф=200 мм

101.640-000 ОБЪЕКТИВ ф=250 мм

101.650-000 ОБЪЕКТИВ ф=275 мм

101.660-000 ОБЪЕКТИВ ф=300 мм

101.670-000 ОБЪЕКТИВ ф=400 мм

101.701-000 МЕХАНИЗМ ТОНКОЙ ФОКУСИРОВКИ ОБЪЕКТИВА

Страница 32

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

102.176-000 УДЛИНИТЕЛЬ (230 мм)

102.181-000 УЗЕЛ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ ОБЪЕКТИВА			(1)Рис.20,стр.21

(для 3-кратного узла увеличения)

102.191-000 УЗЕЛ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ ОБЪЕКТИВА

(для 5-кратного узла увеличения и трансфокатора)

101.900-000 ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА 15° ф=175 мм					(4)Рис.29,стр.31

101.910-000 ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА 15° ф=200 мм

102.186-000 РУЧКА									(1)Рис.28,стр.30

102.186-100 РУЧКА, СТЕРИЛИЗУЕМАЯ					(12)Рис.28,стр.30

102.188-000 НАПРАВЛЯЮЩАЯ МИКРОСКОПА				(2)Рис.28,стр.30

102.188-100 НАПРАВЛЯЮЩАЯ МИКРОСКОПА, СТЕРИЛИЗУЕМАЯ	(13)Рис.28,стр.30

102.185-100 Т-ОБРАЗНАЯ РУЧКА						(3)Рис.28,стр.30

102.183-100 НАПРАВЛЯЮЩАЯ МИКРОСКОПА, односторонняя		(4)Рис.28,стр.30

102.182-100 НАПРАВЛЯЮЩАЯ МИКРОСКОПА				(5)Рис.28,стр.30

102.184-000 РУЧКА 								(6)Рис.28,стр.30

112.179-000 НАПРАВЛЯЮЩАЯ МИКРОСКОПА, регулируемая на 360°	(7)Рис.28,стр.30

112.180-000 НАПРАВЛЯЮЩАЯ МИКРОСКОПА, регулируемая на 360°	(8)Рис.28,стр.30

700.806        СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ КРЫШКИ			     	(16)Рис.28,стр.30

101.865-000 АДАПТЕР ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ

101.880-000 ШТАТНАЯ ВИДЕОКАМЕРА ("ВИЖН")

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА ЗАКАЗ, СМОТРИ ПРАЙС-ЛИСТ.

Страница 33

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

26.0 ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ (Рис. 30)

•	Для диагностики:

Смочить гладкую хлопчатобумажную ткань в антисептической жидкости (например, "Сагротан-П". При необходимости очистить детали, к которым часто прикасаются – вращающиеся головки, ручки и т.д.

Предложение включает в себя также резиновые стерилизационные колпачки для вращающихся головок тонкой фокусировки (1), узла увеличения (2) и управления яркостью (3).

Стерилизационные колпачки:

(4) кат. № 101.733-000

(5) кат. № 101.732-000

(6) кат. № 101.731-000

Ручка 102.186-100 и направляющая микроскопа 102.188-100 (смотри 23.0 Ручки и направляющие микроскопа (Рис. 28) на странице 30) могут также стерилизоваться теплом (автоклав).

•	Применение в хирургии:

Весьма популярными являются одноразовые пластиковые чехлы, подготовленные для аксессуаров, а также отверстий для окуляров и объектива.

Применяются также вместо пластиковых чехлов чехлы из ткани, рассчитанные на многократную стерилизацию.

Рис. 30

Страница 34

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

26.1 АДАПТЕР ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ КРЫШКИ ("КСOMЕД") (Рис. 31)

стерилизационная крышка ("КСOMЕД")				кат. № 101.760-000

адаптер								кат. № 101.760-003

•	Закрепите адаптер (1) на объективе (3) при помощи 3 резьбовых штифтов (2).

•	Сейчас можно надеть стерилизационную крышку.

Рис. 31

27.0 ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

•	Как чистить оптические поверхности:

Удалите с внешних оптических поверхностей (объектив, окуляр – глазная линза) крупные частицы грязи при помощи чистой и сухой волосяной кисточки. Перед этим помойте кисточку в чистом спирте или эфире и дайте ей высохнуть.

Затем смочите гладкую хлопчатобумажную ткань в чистом спирте и протрите линзы круговыми движениями из центра к внешней части. Сухой хлопчатобумажной тряпочкой отполируйте линзу, на которую предварительно подышите. (Можно также использовать наборы для чистки очков).

Противоотражающие покрытия очень устойчивы, так как они наносятся методом горячего пара. Если производить очистку так, как указано выше, то покрытия повреждены не будут.

Страница 35

Инструкция для пользователя "SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ"

•	Как чистить лакированные детали:

Смочите в воде с несколькими каплями жидкого мыла чистую гладкую хлопчатобумажную тряпочку и протрите загрязненные детали. Оставшиеся пятна тщательно удаляйте при помощи тряпочки, смоченной в чистом спирте или бензине для чистки.

•	Обслуживание: При необходимости произвести обслуживание свяжитесь со службой послепродажного сервиса.

28.0 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

модель:					SOM 62 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ, кат. № 162.300-000

размеры:					смотри стр. 6

напряжение сети:				115 В / 230 В, переключается

колебание напряжения сети:		макс. + / - 10%

частота сети:					50 / 60 Гц

тип соединения:				однофазный, изолированная контактная вилка

сетевая защита предохранителями:	2 х Т 0,8 А на 115 В / 230 В

входная мощность				макс. 150 ВА

тип защиты от поражения током:		I, защитное заземление

режим работы:				непрерывная эксплуатация

температура окружающей среды:		от 10°С до 40°С

относительная влажность воздуха: 	макс. 75%

вес:						около 100 кг /около 35 кг

ксеноновая рефлекторная лампа:		12 В / 100 Вт, "КАПС" – идент. № 700.511

сетевое управление:				+ / - 1%

лампа:

диапазон яркости:				от 30 до 100% силы лампы

температурный лимит:		защитная система с ограничением мощности лампы

СПЕЦИФИКАЦИИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ

28.1 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРАВИЛАМ ЕС

Данный прибор произведен в соответствии со спецификациями следующих европейских директив:

93 / 42 / EWG				Продукция медицинского назначения

89 / 336 / EWG, 92 / 31 / EWG	Излучение электромагнитных помех и защита от электромагнитных помех

73 / 23 / EWG	Электрические средства производства, предназначенные для использования в определенных диапазонах напряжения

Для оценки использованы следующие универсальные стандарты:

DIN EN 60601-1 (VDE 0750 part 1): 1996 – 03 EN 60601-1: 1990 + A1: 1993 + A2: 1995

IEC 601 – 1: 1988 – 12

IEC 601 - / A1: 1991 – 11

IEC 601 – 1 / A2: 1995 – 03

Транспортировка и хранение: a), b) и c) в соответствии с EN 60601 - 1

Страница 36