EMS+

МИНИ - ПЬЕЗОН

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора обязательно прочесть.

Уважаемый покупатель,

поздравляем Вас с приобретением прибора мини - пьезон.

Прибор поставляется в комплекте с руководством по эксплуатации, в котором присутствует как описание самого прибора, так и его комплектующих.

Настоятельно просим соблюдать все указания по уходу за прибором и наконечником, а также по их стерилизации. Только в этом случае мы можем гарантировать качественное функционирование  оборудования.

Ваш партнер ЕМS SА.

Важно:

Являясь изготовителем электромедицинского оборудования, наша фирма предоставляет полную техническую гарантию только в том случае, если ремонт и модификация оборудования были выполнены самой фирмой или уполномоченными ею сервисными службами, а также при использования деталей, изготовленных фирмой ЕМS SА.

Советуем Вам обращаться к лицу или фирме, обязующейся дать описание  необходимого вида и объема ремонта, а также указать стоимость замены соответствующих деталей. Данное описание должно быть заверено подписью и печатью фирмы, отвечающей за ремонт оборудования, включая указание срока. Кроме того, электрическое оснащение используемого помещения должно соответствовать предъявляемым требованиям.

С точки зрения безопасности эксплуатации оборудования оно должно использоваться только вместе с комплектующими, изготовленными фирмой ЕМS. Ответственность за использование иных комплектующих, а также за несоблюдение настоящей инструкции несет покупатель.

| ВНИМАНИЕ: | ПРИБОР ЗАЩИЩЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ. ПРОВЕРЕН НА ПРЕДМЕТ ОГНЕОПАСНОСТИ. SСA НЕ ПРОВОДИЛО ИСПЫТАНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ. |
| --- | --- |
| ОПАСНО: | ВЗРЫВООПАСЕН. НЕ РАБОТАТЬ РЯДОМ С ГОРЮЧИМИ ПРОДУКТАМИ АНЕСТЕЗИИ. |
| ВНИМАНИЕ: | При использовании прибора для удаления зубного камня у пациента с кардиостимулятором существует риск повреждения кардиостимулятора. Поэтому при работе с данными пациентами мы рекомендуем не использовать прибор для удаления зубного камня. При удалении зубного камня просим избегать касания металлокерамических зубных протезов. |

Руководство по эксплуатации

Содержание

|  |  | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Структура | 04 |
| 2. | Условные обозначения | 05 |
| 3. | Описание прибора и комплектующих | 06 |
| 4. | Монтаж/ подготовка | 07 |
| 5. | Процесс работы | 08/ 09 |
| 6. | Обслуживание и очистка прибора | 10/ 11 |
| 7. | Утилизация отходов и упаковочного материала | 11 |
| 8. | Технические параметры | 12/ 13 |
| 9. | Задняя панель прибора (подключения) |  |
| 10. | Арматура |  |
| 11. | Верхняя панель корпуса |  |
| 12. | Комплектующие |  |

1.	Структура :

| FT-080CA | мини - пьезон стандарт | 220 / 230/ 240 VAC | - 50 / 60 Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| FT-080CN | мини - пьезон с системой пьезон | 220 / 230/ 240 VAC | - 50 / 60 Гц |
| FT-081DA | мини - пьезон стандарт | 100 / 115/ 120 VAC | - 50 / 60 Гц |
| FT-081DN | мини - пьезон с системой пьезон | 100 / 115/ 120 VAC | - 50 / 60 Гц |
| FT-082EA | мини - пьезон стандарт | 24 VAC - 50 / 60 Гц |  |
| FT-082EN | мини - пьезон с системой пьезон | 24 VAC - 50 / 60 Гц |  |

| № позиции | Кол-во | Наименование | Справка |
| --- | --- | --- | --- |
| FT-080C.. | 1 | Прибор мини - пьезон | 1 |
| BG-009 | 1 | Шланг подачи воды | 3 |
| EK-089A | 1 | Трансформатор 220/ 230/ 240 VAC - 24 VAC с «европейским» подключением и двухштырьковым коннектором | 7 |
| EK-091 | 1 | Педаль стартера с кабелем | 5 |
| FB-109 | 1 | Руководство по эксплуатации |  |
| FT-081D.. | 1 | Прибор мини - пьезон | 1 |
| BG-009 | 1 | Шланг подачи воды | 3 |
| EK-090A | 1 | Трансформатор UL/CSA 100/ 115/ 120 VAC - 24 VAC с подключением «UL» и двухштырьковым коннектором | 8 |
| EK-091 | 1 | Педаль стартера с кабелем | 5 |
| FB-109 | 1 | Руководство по эксплуатации |  |
| FT-082E.. | 1 | Прибор мини - пьезон | 1 |
| BG-009 | 1 | Шланг подачи воды | 3 |
| CD-067 | 1 | Кабель с двухштырьковым коннектором на 24 VAC | 9 |
| EK-091 | 1 | Педаль стартера с кабелем | 5 |
| FB-109 | 1 | Руководство по эксплуатации |  |
| FT-... А : |  | Стандартный прибор |  |
| DS-001 | 1 | Насадка А | 11 |
| DT-018 | 1 | Плоский ключ | 15 |
| EN-019 | 1 | Наконечник для удаления зубного камня | 18 |
| FT-... N : |  | Прибор с системой пьезон (см. FS-161) |  |
| DS-001 | 1 | Насадка А | 11 |
| DS-003 | 1 | Насадка В | 12 |
| DS-011 | 1 | Насадка Р | 13 |
| DS-016 | 1 | Насадка РS | 14 |
| DT-014 | 1 | Динамометрический гаечный ключ | 16 |
| EL-050 | 1 | Стерилизационный бокс | 17 |
| EN-019 | 1 | Наконечник для удаления зубного камня | 18 |

2.	Условные обозначения :

Обозначения на корпусе:

| Верхняя панель корпуса |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 - | Включение прибора |
|  | 2 - | Выключение прибора |
|  | 3 - | Регулировка мощности |
|  | 4 - | Увеличение мощности |
|  | 5 - | Уменьшение мощности |
| Задняя панель корпуса |  |  |
|  | 6 - | Подключение воды |
|  | 7 - | Подключение педали стартера |
|  | 8 - | Подключение 24 VAC |
| Внизу |  |  |
|  | 9 - | Внимание! Перед использованием обязательно прочесть инструкцию. |
|  | 10 - | Используемая деталь тип В (в соответствии со стандартом EN-60601-1) |
|  | 11 - | Ультразвуковое отверстие: максимальная мощность на выходе с нагрузкой: 8 Вт Частотный диапазон: 25 - 32 кГц |
|  | 12 - | Допуск к эксплуатации CSA NTRL/C |
| LR 86510 | 13 - | Номер документа CSA |
|  | 14 - | Указывает на нормативы стран ЕС № 93/42 EWG, включая EN 60601-1 и EN 60601-1-2 (только с ЕК-089А) |
| Обозначения на наконечнике: |  |  |
|  | 15 - | Стерилизовать в автоклаве при температуре 1350С |
| Обозначения на педали стартера: |  |  |
| IPX1 | 16 - | Класс защиты от проникновения воды |
| Обозначения, используемые для трансформаторов ЕК-089А и ЕК-090А: |  |  |
|  | 17 - | Предохранитель |
|  | 18 - | Внимание! Перед использованием обязательно прочесть инструкцию. |
|  | 19 - | Материал класс 2 |
|  | 20 - | Только для наружного использования |
|  | 21 - | Предохранительный трансформатор с защитой от короткого замыкания |
|  | 22 - | Самоостанов на случай электротермических перегрузок |
|  | 23 - | Указывает на нормативы EN 60601 (3/96), EN 50081-1 (3/93) и EN 50082-2 (2/96) |
| FWGB | 24 - | Идентификационный номер изготовителя FRIWO, зарегистрирован во всех международных инстанциях |
| ISO 9001 CERTIFIED | 25 - | Знак ISO 9001 подтверждает наличие у изготовителя разрешения на производство |
|  | 26 - | Допуск к эксплуатации CSA NTRL/C (только на ЕК-090А) |
| LR 86510 | 27 - | Номер документа CSA (только на ЕК-090А) |

3.	Описание прибора и комплектующих

| Справка | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Прибор мини - пьезон |
| 2 | Соединительная муфта (для водного шланга) |
| 3 | Водный шланг |
| 4 | Стопорный винт (для водного шланга) |
| 5 | Педаль стартера с трехштырьковым коннектором |
| 6 | Трехштырьковое подключение для коннектора |
| 7 | Трансформатор 220/ 230/ 240 В - 24 VAC с магистральным кабелем «европейского» типа и двухштырьковым коннектором |
| 8 | Трансформатор UL/CSA 100/ 115/ 120 В - 24 VAC с магистральным кабелем типа «UL» и двухштырьковым коннектором |
| 9 | Кабель с двухштырьковым коннектором на 24 VAC |
| 10 | Двухштырьковый коннектор для подачи электроэнергии |
| 11 | Насадка А |
| 12 | Насадка В |
| 13 | Насадка Р |
| 14 | Насадка РS |
| 15 | Плоский эндодонтический ключ |
| 16 | Динамометрический цилиндрический гаечный ключ |
| 17 | Стерилизационный бокс |
| 18 | Наконечник для удаления зубного камня |
| 19 | Шланг для наконечника |
| 20 | Включатель/ выключатель прибора |
| 21 | Контрольный выключатель: для уменьшения мощности |
| 22 | Контрольный выключатель: для увеличения мощности |
| 23 | Светодиод для оптической регулировки мощности |
| 24 | Регулятор количества воды |

4.	Монтаж/ подготовка :

Для эксплуатации прибора мини - пьезон необходимо иметь:

- подключение воды с давлением от 1 до 5 бар;

- подключение электропитания 24 VAC 50/ 60 Гц через трансформатор.

- Подключение воды

- Выкрутите гайку - фиксатор (4) быстроразъемного соединения (2).

- Закрепите гайку (4) на водном шланге (3).

- Вставьте другой конец шланга (3) в быстроразъемное соединение (2) прибора и отрегулируйте при помощи гайки герметичность соединения шланга.

- Подсоедините другой конец шланга (3) к источнику подачи холодной воды.

- Педальное соединение

- Подсоедините педаль (5) к трехштырьковому коннектору (6), расположенному на задней панели прибора.

- Электропитание/ подключение

| - ВНИМАНИЕ: | - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ГОМОЛОГИЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ С ИЗОЛЯЦИЕЙ. |
| --- | --- |
| - ВНИМАНИЕ | - ДЛЯ КАНАДЫ И США: - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДВОЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 120 В, 50/ 60 ГЦ (ВХОД, 24 V AC, 50/ 60 ГЦ, 30 VA (ВЫХОД КЛАСС 2), CSA NRTL/C ИЛИ CSA И UL, ГОМОЛОГИЧНЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ CSA С22.2 № 125-М1984, CSA...С22.2 № 223-М91, UL544 И UL1310. |

- Мини - пьезон (1) должен быть подключен на 24 VAС, для этого существуют три возможности:

- Подключение 24 VAС 50/ 60 Гц :

- Используйте кабель для подключения (9) на 24 VAС.

- Вставьте кабель (9) в электрозажим.

- Соедините двухштырьковый коннектор со штекером (10).

- Напряжение сети 220 - 230 - 240 VAС 50 Гц :

- Используйте трансформатор 220/ 30/ 240 VAС - 24 VAС (7).

- Установите насадку«европейского» типа на арматурный кабель и подключите его к сетевому напряжению.

- Соедините двухштырьковый коннектор второго кабеля со штекером (10).

- Напряжение сети 100 - 115 - 120 VAС 60 Гц :

- Используйте трансформатор 100/ 115/ 120 VAС - 24 VAС (8).

- Установите насадку типа «UL» на арматурный кабель и подключите его к сетевому напряжению.

- Соедините двухштырьковый коннектор второго кабеля со штекером (10).

- Подсоединение наконечника

- Прикрутите насадку к наконечнику (18).

- Плотно затяните насадку плоским (15) или динамометрическим цилиндрическим гаечным ключом (16).

- Подсоедините наконечник (18) к кабелю (19) и уложите в держатель.

- 5.	Процесс работы :

- Удаление зубного камня достигается путем отслоения его частичек  в процессе контакта кончика инструмента с камнем, при этом частота колебаний кончика - 28.500 Гц (насадка В).

- Частота зависит от типа насадки. Ультразвуковой генератор автоматически находит нужную частоту в диапазоне от 25 до 32 кГц.

- Удаление с помощью УЗ (ультразвука) приводит к возникновению фактора кавитации.

- Регулировка перед запуском

- Подача воды

- Наконечник не нагревается благодаря запрограммированной функции подачи воды.

- Регулировка мощности

- Установите регулятор мощности подачи ультразвука  на средней отметке, после чего настройте более точно - в зависимости от чувствительности зуба и твердости  и массивности зубного камня.

- Насадка А	Удаление наддесневых  ,  поддесневых и межзубных камней.

- С помощью контрольного выключателя (21, 22) отрегулируйте интенсивность УЗ. Большинство манипуляций насадки А осуществляется при средней интенсивности УЗ (высвечиваются 5 световых диодов). При твердых отложениях увеличьте временно интенсивность УЗ (высвечиваются 8 световых диодов). Ведите насадку А в точности, как кюретку, латерально, под плоским углом до 300 по касательной к зубу. Ни в коем случае не располагайте насадку по отношению к зубу под углом 900. Быстрыми поступательными и возвратными движениями удалите наддесневые и поддесневые отложения. Начинайте с края резцов, затем постепенно обрабатывайте зуб ниже этой границы.

- Введя насадку в межзубное пространство, медленными движениями вверх и вниз удалите межзубные камни. Начинайте с края резцов, затем постепенно обрабатывайте зуб ниже этой границы.

- Внимание !		Во избежание эффекта трения , т.е. неблагоприятного для зуба нагрева  не оказывайте давления на насадку А.

- Насадка В		Удаление легких отложений с лингвальной поверхности зуба

- С помощью контрольного выключателя (21, 22) отрегулируйте интенсивность УЗ. Большинство манипуляций насадки В осуществляется при малой интенсивности УЗ (высвечиваются 1 - 3 световых диода). Насадку В можно использовать под углом до 1800. Сначала направьте насадку В на зуб фронтально, под углом от 800 до 1000. Насадка В выполнена таким образом, чтобы при ее удлинении не возникало большой интенсивности. Продольный изгиб насадки ослабляет колебания - а кроме того, фронтальное направление насадки не повреждает зубную эмаль. Закругленный кончик насадки позволяет осторожно, в щадящем режиме, удалять зубные отложения. Обрабатывайте зуб легкими поступательными и возвратными движениями. Начинайте с края резцов, затем постепенно обрабатывайте зуб ниже этой границы.

- Введя насадку в межзубное пространство, медленными движениями вверх и вниз удалите межзубные камни. Начните с края резцов, затем постепенно обрабатывайте зуб ниже этой границы.

- Насадка

- перио - проб (Р)	Обработка лабиальных, внутриротовых, небных и лингвальных десневых карманов.

- Насадка

- перио - пробе (РS)	Обработка десневых карманов  и межзубных промежутков, включая сложные многокорневые зубы.

- Обработка насадками перио - пробе Р / РS

- С помощью контрольного выключателя (21, 22) отрегулируйте интенсивность УЗ. Обработка зуба с использованием насадки Р, РS осуществляется при малой интенсивности УЗ (высвечиваются 1 - 3 световых диода).

- Введите насадку в десневый карман до нужной глубины (глубина кармана  не должна превышать 8 мм).

- Удаляйте отложения в течение 30 - 60 секунд легкими, касательными движениями. Не оказывайте давления на внешнюю поверхность корня. По окончании обработки выньте насадку из десневого кармана. При помощи зонда убедитесь, что все отложения удалены и корень имеет гладкую внешнюю поверхность. При необходимости повторите обработку зуба.

- Вспомогательные функции

- Насадки А и В пригодны для удаления других твердых отложений, таких, как клей, цемент в полостях или избыточное количество амальгамы.

- 6.	Обслуживание и очистка прибора

- Наконечник для удаления зубного камня

- Монтаж шланга наконечника

- 1:

- Поместите узел подключения подачи воды (а) наконечника напротив кабельного коннектора.

- Обработайте и подключите.

- 2:	Снимите кабель наконечника

- 21:

- Закрепите коннектор (b).

- Осевым вращением удалите наконечник.

- 3:	Демонтируйте наконечник Пьезонa

- 31:

- Отсоедините втулку (с).

- Удалите уплотнение (d).

- 4:	Установите наконечник Пьезона

- 41:

- Поместите уплотнение (d) на корпус наконечника.

- Подсоедините втулку (с) к корпусу.

Простерилизуйте наконечник с помощью автоклава при температуре 1350С в течение 3 минут без защитной упаковки или в течение 20 минут - в защитной упаковке.

Шланг наконечника

Рабочий шланг можно очистить при помощи ткани, смоченной в любой неабразивной, мягкой очищающей жидкости, содержащей алкоголь.

Перед использованием наконечника высушите быстроразъемное соединение воздушным пистолетом

Насадки

Простерилизуйте насадки в автоклаве при температуре 1350С в течение 3 минут без защитной упаковки или в течение 20 минут - в защитной упаковке.

Плоский ключ

Простерилизуйте ключ в автоклаве при температуре 1350С в течение 3 минут без защитной упаковки или в течение 20 минут - в защитной упаковке.

Динамометрический гаечный ключ

Гаечный ключ можно очистить при помощи ткани, смоченной в любой неабразивной, мягкой очищающей жидкости, содержащей алкоголь.

Водный фильтр

Водный фильтр подлежит замене, если поток жидкости, поступающий к наконечнику, недостаточен. Срок его годности зависит от качества воды. Замена производится только квалифицированным специалистом санкционированной фирмой EMS сервисной службой.

Педаль

Педаль стартера можно очистить при помощи ткани, смоченной в любой неабразивной, мягкой очищающей жидкости, содержащей алкоголь.

Трансформатор

Корпус трансформатора можно очистить при помощи ткани, смоченной в любой неабразивной, мягкой очищающей жидкости, содержащей алкоголь.

Корпус прибора

Корпус прибора мини - пьезон можно очистить при помощи ткани, смоченной в любой неабразивной, мягкой очищающей жидкости, содержащей алкоголь.

7.Утилизация отходов и упаковочного материала

При утилизации отходов необходимо соблюдать действующие на территории данного государства законодательные акты и нормативы. Дополнительную информацию может предоставить изготовитель оборудования.

8.	Технические параметры

Классификация:

EN 60601-1

|  | Тип защиты от электроударов |  | Класс 2 с трансформатором |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Степень защиты от электроударов |  | Используемый элемент типа В |
|  | Степень защиты от проникновения воды |  | Прибор IP 40 Трансформатор IP 20 |
|  | Способ стерилизации и дезинфекции |  | Смотри руководство по эксплуатации, раздел «Тех. обслуживание» |
|  | Степень защиты при использовании воспламеняющихся смесей обезболивающих препаратов: |  | Прибор не подходит для работы в условиях использования смесей обезболивающих препаратов в средах, содержащих воздух, кислород, азот. |
|  | Режим работы |  | постоянное использование |
| CSA стандарт № 125 |  | Класс риска 2 |  |
| 93/ 42 EWG |  | Класс Iia |  |
| Условия эксплуатации: |  | температура от + 100С до + 400С, влажность воздуха от 30% до 75% |  |
| Условия транспортировки и хранения: |  | температура от + 100С до + 400С, влажность воздуха от 10% до 95% давление от 500 до 1060 гПа |  |
| Технические параметры: |  |  |  |
| Изготовитель |  | EMS SA CH-1260 Нийон (Швейцария) EMS Foncine 39460 Фонсин ле о (Франция) |  |
| Модель |  | мини - пьезон |  |
| Напряжение |  | 24 VAC |  |
| Частота |  | 50/ 60 Гц |  |
| Рабочая мощность |  | 25 VA |  |
| Предохранитель: |  | Т 1.25 А |  |
|  |  | с выдержкой времени, 250В,  5 х 20мм (в приборе) |  |
| Технические параметры (УЗ на выходе): |  | Максимальная мощность на выходе включая нагрузку: 8 Вт, частотный диапазон: 25 - 32 кГц |  |
| Давление воды: |  | от 1 до 5 бар |  |
| Технические параметры трансформатора ЕК-089А: |  | 220-230-240 VAC/ 50-60 Гц |  |
| Потребляемая мощность: |  | 40 VA |  |
| Предохранитель: |  | Т 0.315А L 250В |  |
|  |  | с выдержкой времени,  5 х 20мм |  |
| Технические параметры трансформатора на выходе: |  | 24VAC/ 1.25A/ 30 VA |  |
| Технические параметры трансформатора ЕК-090А: |  | 110-115-120 VAC/ 50-60 Гц |  |
| Потребляемая мощность: |  | 40 VA |  |
| Предохранитель: |  | Т 0.5А 250В |  |
|  |  | с выдержкой времени,  5 х 20мм |  |
| Технические параметры трансформатора на выходе: |  | 24VAC/ 1.25A/ 30 VA |  |
| Габариты/ вес: |  |  |  |

| Корпус | Вес: Габариты: | 550 г Высота: Ширина: Глубина: | 60 мм 150 мм 140 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус трансформатора: ЕК-089А и ЕК-090А | Вес: Габариты: | 1200 г Высота: Ширина: Длина: | 69 мм 77 мм 102.5 мм |
| Наконечник | Вес: Диаметр: Длины без насадки: | 41 г 17 мм 104 мм |  |