Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемой к поставке рентгеновской дентальной техники

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ | Наличие функции или предполага- емая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приемник изображения высокочувствительный интраоральный 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 2. Функциональные требования |  |  |  |  |
| 2.1 | Активная поверхность датчика, мм, не менее | 31,5×20,7 |  |  |
| 2.2 | Размер датчика, мм, не более | 39,7×25,05х6,4 |  |  |
| 2.3 | Блок обработки сигнала | Наличие |  |  |
| 2.4 | Размер пикселя матрицы, микрон, не более | 15 |  |  |
| 2.5 | Теоретическое разрешение, пар линий на 1 мм, не менее | 33 |  |  |
| 2.6 | Измеряемое разрешение, пар линий на 1 мм, не менее | 16 |  |  |
| 2.7 | Возможность монтажа блока управления радиовизиографа на рентгенаппарат с креплением датчика на корпус рентгеновской трубки и прокладкой проводов внутри пантографов | Наличие |  |  |
| 2.8 | Длина кабеля датчика, м, не более | 0,9 |  |  |
| 3. Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок , мес. | 24 |  |  |
| 3.2 | Монтаж и ввод в эксплуатацию | Наличие |  |  |
| 3.3 | Удаленная техническая поддержка на русском языке | Наличие |  |  |
| 3.4 | Документация на русском языке | Наличие |  |  |
| 3.5 | Гарантийное и сервисное обслуживание | Наличие |  |  |
| 3.6 | Обучение пользователя | Наличие |  |  |
| 3.7 | Требование к рабочей станции: Процессор Intel Core 2 Duo 2 гГц и выше, оперативная память 1 ГБ и выше, диск не менее 160 ГБ, дисковод CD-RW или DVD-RW, цветной TFT монитор 1280х1024, клавиатура, мышь, операционная система Windows XP PRO 32 Bit или Windows 7 PRO 32/64 Bit, Java Platform (Java Virtual Machine 1.6 или старше). Рабочая станция в комплект поставки не входит. | Соответствие |  |  |