Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемой к поставке рентгеновской дентальной техники

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ | Наличие функции или предполага- емая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат рентгеновский высокочастотный дентальный настенный в комплекте с радиовизиографом 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 2. Функциональные требования к аппарату рентгеновскому высокочастотному дентальному настенному |  |  |  |  |
| 2.1 | Электропитание | 220-240В ± 10%, 50 Гц |  |  |
| 2.2 | Частота импульсов генератора, кГц, не менее | 66 |  |  |
| 2.3 | Номинальное напряжение аппарата (амплитудное значение), кВ, не менее | 70 |  |  |
| 2.4 | Импульсный блок питания, стабилизирующий напряжение на генераторе | Наличие |  |  |
| 2.5 | Ток анода рентгеновской трубки, мА, не менее | 8 |  |  |
| 2.6 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 560 |  |  |
| 2.7 | Расстояние от фокусного пятна рентгеновской трубки до внешнего торца тубуса, мм, не менее | 200 |  |  |
| 2.8 | Диаметр рабочего пучка излучения в плоскости внешнего торца тубуса, мм, не более | 60 |  |  |
| 2.9 | Кадрирующий прямоугольный коллиматор, ограничивающий излучение | Наличие |  |  |
| 2.10 | Суммарный алюминиевый эквивалент фильтрации, мм, не менее | 2,0 |  |  |
| 2.11 | Кронштейн с рабочей зоной (расстояние от крепления на стене до тубуса генератора с обратным охватом), см, не менее | 165 |  |  |
| 2.12 | Переключение режимов пленка/радиовизиограф | Наличие |  |  |
| 2.13 | Возможность удаленного крепления таймера рентгенаппарата | Наличие |  |  |
| 3. Функциональные требования к радиовизиографу |  |  |  |  |
| 3.1 | Активная поверхность датчика, мм, не менее | 31,5×20,7 |  |  |
| 3.2 | Размер датчика, мм, не более | 39,7×25,05х6,4 |  |  |
| 3.3 | Блок обработки сигнала | Наличие |  |  |
| 3.4 | Размер пикселя матрицы, микрон, не более | 15 |  |  |
| 3.5 | Теоретическое разрешение, пар линий на 1 мм, не менее | 33 |  |  |
| 3.6 | Измеряемое разрешение, пар линий на 1 мм, не менее | 16 |  |  |
| 3.7 | Возможность монтажа блока управления радиовизиографа на рентгенаппарат с креплением датчика на корпус рентгеновской трубки и прокладкой проводов внутри пантографов | Наличие |  |  |
| 3.8 | Длина кабеля датчика, м, не более | 0,9 |  |  |
| 4. Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 4.1 | Гарантийный срок на рентгенаппарат, мес. | 24 |  |  |
| 4.2 | Гарантийный срок на радиовизиограф, мес. | 36 |  |  |
| 4.3 | Монтаж и ввод в эксплуатацию | Наличие |  |  |
| 4.4 | Удаленная техническая поддержка на русском языке | Наличие |  |  |
| 4.5 | Документация на русском языке | Наличие |  |  |
| 4.6 | Гарантийное и сервисное обслуживание | Наличие |  |  |
| 4.7 | Обучение пользователя | Наличие |  |  |
| 4.8 | Требование к рабочей станции: Процессор Intel Core 2 Duo 2 гГц и выше, оперативная память 1 ГБ и выше, диск не менее 160 ГБ, дисковод CD-RW или DVD-RW, цветной TFT монитор 1280х1024, клавиатура, мышь, операционная система Windows XP PRO 32 Bit или Windows 7 PRO 32/64 Bit, Java Platform (Java Virtual Machine 1.6 или старше). Рабочая станция в комплект поставки не входит. | Соответствие |  |  |