# System B HeatSource

Модель 1005

Инструкция

# Функциональные характеристики

  - Прибор работает от перезаряжаемой батарейки.

Прочный запечатанный аккумулятор обеспечивает быстрое и надежное поступление питания. При максимальной температуре аккумулятор до разрядки обеспечит один час нагрева.

  - Перезаряжайте батарейку при помощи зарядного устройства.

Прибор поставляется полностью заряженным. Для перезарядки аккумулятора используйте только подключаемый адаптер, который поставляется вместе с System B HeatSource. При помощи переключателя на панели переведите прибор в режим хранения (Store). Снимите наконечник с ручки зонда. Подключите зарядное устройство к заземленной розетке и вставьте штепсель на конце шнура в гнездо на задней панели прибора. Зажжется желтая лампочка зарядки Charge.

Во время перезарядки System B HeatSource не работает.

Для того чтобы аккумулятор прослужил как можно дольше, заряжайте прибор все время, когда Вы его не используете.

Чрезмерная зарядка невозможна.

Когда аккумулятор полностью зарядится, желтая лампочка Charge погаснет. Если зарядное устройство подключить к полностью заряженному прибору, лампочка Charge мигнет один раз.

Когда потребуется полностью зарядить аккумулятор, зажжется оранжевая лампочка Low.

  - Ручка зонда System B HeatSource обладает особыми характеристиками

Гайка с контактной пружиной («Кольцевой переключатель») (1) обеспечивает удобный держатель для различных наконечников. Контактная пружина (2) на гайке позволяет пользователю в перчатках  включать System B с любого направления. Когда надо нагреть наконечник, нажмите на пружину так, чтобы она касалась стержня (3).

  - На передней панели представлены все переключатели и индикаторы мощности

Диск регулировки мощности (1) позволяет настроить объем тепловой энергии, которая поступает на наконечник. Мощность возрастает линейно в диапазоне от 1 до 10, где 1 – минимальная мощность, а 10 – максимальная. При помощи температурного диска (2) устанавливают рабочую температуру наконечника в диапазоне от 100 до 600 С. Зеленая лампочка Heat light (3) включается при нагреве наконечника. Правым переключателем (4) можно выбрать режим использования Use или хранения Store. ВСЕГДА ПЕРЕВОДИТЕ ПРИБОР В РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ, КОГДА ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. Левым переключателем (5) выбирается постоянный режим (Cont.) или режим касания (Touch). И, наконец, выключатель ножного режима (6) позволяет переключить прибор на ножное управление.

  - Режимы работы

В постоянном режиме наконечник непрерывно нагревается с температурой, показанной на дисплее. Нагрев, но не дисплей, автоматически отключается через 1-2 минуты простоя, если не был включен переключатель Touch. Таймер обнуляется при переключении в режим Touch или на ножной контроль, что обеспечивает еще 1-2 минуты работы. В режиме касания наконечник нагревается только при включении режима Touch или ножного контроля.

Когда прибор не используется, его следует переключать в режим хранения Store при помощи переключателя на панели. В этом режиме прибор отключается, и аккумулятор не разряжается. Кроме того, это позволяет избежать нагрева, если переключатель Touch будет включен по ошибке. Следует всегда использовать эту особенность при замене наконечников.

  - Патентованная конструкция

System B HeatSource сделан по запатентованной конструкции, в соответствии с которой температура каждого наконечника ощущается на самом его конце и контролируется автоматически, чтобы наконечник работал с предустановленной температурой. Наконечник нагревается до этой температуры менее чем за секунду и использует максимум доступной мощности при нагреве. Как только достигается конечная температура, мощность сокращается до низкого уровня, необходимого, чтобы удерживать нужную температуру наконечника. Если температура наконечника падает, мощность сразу увеличивается, чтобы компенсировать это охлаждение. Как конструкция наконечника, так и работа контрольного прибора защищена патентом.

  - Мощность на выходе и регулировка

Диск Power позволяет настроить уровень мощности, которая используется для нагрева наконечника. Максимальная мощность на выходе – около 20 W. Когда наконечник охлаждается, например, вследствие контакта с гуттаперчей, нагрев автоматически увеличивается. Наилучшая эффективность достигается при работе с полным нагревом, т.е. при установке мощности 10. Срок жизни наконечника можно несколько увеличить, работая при более низком уровне мощности. Однако это снизит эффективность нагрева.

- Инструкции по применению System B HeatSource

  - Установка наконечника

Переведите прибор в режим хранения Store при помощи переключателя на панели. Ослабьте гайку и вставьте наконечник на ту глубину, на которую он войдет. Утолщенная часть наконечника должна уйти в стержень. Затяните гайку.

  - Срок жизни наконечника зависит от температуры

Срок жизни наконечника в значительной мере зависит от рабочей температуры и уровня мощности. При работе с максимальной температурой (600С) и с максимальным уровнем мощности (1) этот срок может быть относительно коротким. При более низкой средней рабочей температуре и уровне мощности вероятность долгосрочной службы наконечника значительно возрастает. Эффективность нагрева постепенно снижается в течение определенного периода времени.

- Наконечники и аксессуары

| Наконечники System B: |  | Аксессуары: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор из 4 инструментов Buchanan | 952-0003 | Наконечник | 952-0008 |
| Тонкий, инструмент Buchanan | 952-0004 | Стойка для наконечника для автоклава | 952-0017 |
| Тонкий средний, инструмент Buchanan | 952-0005 | Зарядное устройство 110 V | 951-0020 |
| Средний, инструмент Buchanan | 952-0006 | Зарядное устройство 220 V | 951-0021 |
| Средний большой, инструмент Buchanan | 952-0007 | Гайка с контактной пружиной | 951-0009 |
|  |  | Стандартный нагреватель для передних зубов | 951-0010 |
|  |  | Стандартный нагреватель для боковых зубов | 951-0011 |
|  |  | Узкий нагреватель для передних зубов | 951-0012 |
|  |  | Узкий нагреватель для боковых зубов | 951-0013 |
|  |  | Наконечник-ложка | 951-0014 |
|  |  | Наконечник- отбеливающая щетка | 951-0015 |
|  |  | Наконечник для горячего тестирования пульпы | 951-0016 |
|  |  | Толстый пломбировочный инструмент (1 мм) | 951-0017 |
|  |  | Тонкий пломбировочный инструмент (0,5 мм) | 951-0018 |
|  |  | Наконечник для прижигания | 951-0019 |

- Ремонт и гарантия

System B HeatSource поставляется с гарантией 1 год (кроме наконечников).

Если в работе Вашего прибора обнаружены неисправности, вышлите его по адресу:

Analytic Endodontics Repairs

15233 NE 90th Street, Redmond, WA 98052, USA

1-800-428-2808

За пределами Соединенных Штатов обращайтесь к местному дилеру или поставщику, чтобы вернуть прибор или отремонтировать его.

Отказ от ответственности: Analytic Endodontics не берет на себя ответственности за неправильную диагностику, обусловленную ошибкой пользователя или неисправностью прибора.