II. Сведения о товаре, на поставку которого осуществляется закупка, 
и об условиях контракта

1. Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)), количество товара

| Наименование объекта закупки | Кол-во |
| --- | --- |
| Рентгендиагностическое оборудование | 1 комплект |

Техническое задание

| Наименование параметра | Наличие функций |
| --- | --- |
| - Цифровой интраоральный радиовизиограф – 1 штука |  |
| Теоретическое разрешение, пар линий/мм | Не менее 25,6 |
| Размер пикселя, мкм | Не менее 19,5 |
| Количество пикселей (размер датчика №1) | Не менее 1539*1026 |
| Полностью активная поверхность пикселя | наличие |
| Технология датчика | CMOS |
| Максимальное количество оттенков серого цвета | Не менее 4096 |
| Автоматическое распознавание рентгеновского излучения | наличие |
| Отсутствие необходимости активации датчика | наличие |
| Внешние размеры (размер датчика №1), мм | Не менее 37 x 25 |
| Полностью активная поверхность датчика | наличие |
| Цифро-аналоговой преобразователь сигнала, встроенный непосредственно в корпус датчика | Наличие |
| Безопасные закругленные углы датчика | наличие |
| Совместимость с USB 2.0 | наличие |
| Совместимость с рентгеновскими генераторами переменного и постоянного тока с уровнями кВ в пределах 60-70 кВ, с минимальной дозой лучевой нагрузки 40 μGy | наличие |
| Кабели USB 2.0 длиной 3 м (1шт) и 15м (1шт) | наличие |
| Классификация прибора | Медицинский прибор класса II b |
| Позиционеры , прикусники, держатели и расходные чехлы | наличие |
| Программное обеспечение | наличие |
| Консоль для размещения датчика непосредственно на стене | наличие |
| - Рентгеновский аппарат для стоматологии – 1 штука |  |
| Мельчайшее фокальное пятно, мм | Не более 0,4 |
| Высокочастотный DC генератор рентгеновского излучения постоянного тока | наличие |
| Внутренняя фильтрация, мм | Не менее 2 |
| Анодное напряжение, kV | Не более 65 |
| Напряжение115-250 В,60 Гц-230 В,50 Гц | Наличие |
| Максимальная сила тока4А при 230В, 8 А при 110 В | Наличие |
| Анодная сила тока, мА | Не более 7 |
| Возможность настройки технических параметров программно и/или вручную | наличие |
| 2 контрольные панели (выносная и дополнительная на трубке) | наличие |
| Длина консоли, см | Не менее 165 |
| Система для выбора времени экспозиции на самом излучателе | наличие |
| Программный софт для работы с рентгеновскими снимками | наличие |
| Диапазон времени экспозиции, сек. | От не более 0,02 до не менее 2 |
| Расстояние фокального пятна до объекта, см | Не более 20 |
| Совместимость с оборудованием, указанным в 1 позиции | наличие |