Приложение №4 к договору № 732

Техническое задание Радиовизиограф RX2 HP (совместимый с MAX70 HF/D Высокочастотная дентальная рентгеновская диагностическая установка)

| №№ п/п | Требование к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Радиовизиограф | Радиовизиограф |
| 2 | Модель | Указать | Радиовизиограф стоматологический Rx 2 |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать | «CSN Industrie S.r.I.», Италия |
|  | Назначение | Используется для преобразования рентгеновского излучения в цифровое изображение | Используется для преобразования рентгеновского излучения в цифровое изображение |
|  | Технические параметры |  |  |
| 4 | Активное инвазивное устройство для кратковременного применения и используемое для диагностических целей | Наличие | Активное инвазивное устройство для кратковременного применения и используемое для диагностических целей, наличие |
| 5 | Датчик высокого разрешения, CMOS матрица | (не менее 25 пар линий/мм), | 25 пар линий/мм |
|  | Внешние размеры датчика | не более 39x25 мм | 39x25 мм |
|  | Рабочая площадь датчика. | не более 30x20 мм | 30x20 мм |
|  | Длина кабеля датчика | не менее 200 мм. | 200 мм |
|  | Разрешение | 1500х1000 | 1500х1000 |
|  | Питание | USB Минимум USB 2.0: постоянный ток 4,5+5,5 В (480мА максимум) | USB USB 2.0: постоянный ток 4,5+5,5 В (480мА максимум) |
| 6 | Подключение к компьютеру через USB port ver. 2.0 | Наличие | Подключение к компьютеру через USB port ver. 2.0, наличие |
| 7 | Синхронизация с рентгенаппаратом высокочастотным и низкочастотным | Наличие | Синхронизация с рентгенаппаратом высокочастотным и низкочастотным, наличие |
| 8 | В комплекте позиционеры; одноразовые чехлы для датчика, не менее 100 шт. | Наличие | В комплекте позиционеры; одноразовые чехлы для датчика, 100 шт, наличие |
| 9 | Программное обеспечение на русском языке, совместное с Windows 7 (Vista )(Лицензия), с возможностью обработки изображений, импорта и экспорта их. Возможность использования ПО по компьютерной сети, возможность обработки изображения полученных со сторонних аппаратов (томографов, ортопантомографов и тп). Возможность подключения USB интрооральных камер. | Наличие | Наличие |
| 10 | Получение изображений в форматах Dicom, Bmp, Jpeg, CMP. | Наличие | Получение изображений в форматах Dicom, Bmp, Jpeg, CMP, наличие |
| 11 | Комплект гигиенических чехлов, 100 шт. | Наличие | Комплект гигиенических чехлов, 100 шт., наличие |
|  | Общие требования |  |  |
| 12 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие, ФС №2006/2211, срок действия с 25.12.2006 по 25.12.2016 |
| 13 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии | Наличие | Наличие |
| 14 | Инструкция по эксплуатации на русском языке (паспорт завода-изготовителя) | Наличие | Наличие |
| 15 | Обучение персонала на рабочем месте | Наличие | Наличие |
| 16 | Гарантийный срок эксплуатации (гарантийный талон с указанием года выпуска и заводского номера аппарата) не менее 36 месяцев | Наличие | Гарантийный срок эксплуатации (гарантийный талон с указанием года выпуска и заводского номера аппарата) 36 месяцев |
| 17 | Условия хранения | при температуре от 15ºС до 35ºС при относительной влажности не выше 75%. | при температуре от 15ºС до 35ºС при относительной влажности до 75%. |
| 18 | Медицинское устройство | Класс 1 | Класс 1 |
| 19 | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не используемое, год выпуска не ранее | 2014 | Поставляемое оборудование новое, ранее не используемое, год выпуска 2014 год |
| 20 | Доставка до склада заказчика | Наличие | Наличие |
| 21 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ в рентген кабинете сертифицированным специалистом | Наличие | Наличие |
| 22 | Инструктаж и обучение персонала заказчика на рабочем месте, выдача акта ввода в эксплуатацию | Наличие | Наличие |
| 23 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования ( наличие сертифицированной производителем сервисной службы на территории Пермского края ) | Наличие | Наличие |
| 24 | Срок поставки не более, дней | 25 | 25 |

MAX70 HF/DC Высокочастотная дентальная рентгеновская диагностическая установка

| № | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |  | Предлагаемые параметры и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Высокочастотная настенная дентальная рентгеновская диагностическая установка |  | Высокочастотная настенная дентальная рентгеновская диагностическая установка |  |
| 2 | Модель | Указать |  | MAX 70 HF/DC |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  | «CSN Industrie S.r.I.», Италия |  |
|  | Назначение | Устройство предназначено для стоматологического использования и должно управляться рентгенологом или уполномоченным сотрудником |  | Устройство предназначено для стоматологического использования и должно управляться рентгенологом или уполномоченным сотрудником |  |
|  | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 4 | Голова рентгеновского аппарата должна перемещаться относительно плеча на угол | Не менее 92˚ |  | 92˚ |  |
| 5 | Максимальное удаление головы от стены ( с плечом 120 см) должно быть | Не менее 200 см |  | 200 см |  |
| 6 | Аппарат должен быть оборудован соединителями для дистанционного управления рентгеном | Наличие |  | Аппарат оборудован соединителями для дистанционного управления рентгеном, наличие |  |
| 7 | Меню должно быть доступно на различных языках, в том числе, и на русском, и должно иметь четкий монохроматический дисплей, позволяющий легко читать с него информацию даже в случае плохого освещения. | Наличие |  | Меню доступно на различных языках, в том числе, и на русском, и имеет четкий монохроматический дисплей, позволяющий легко читать с него информацию даже в случае плохого освещения, наличие |  |
| 8 | Дисплей должен обладать сенсорной клавиатурой | Наличие |  | Дисплей обладает сенсорной клавиатурой |  |
| 9 | Рентгеновская «голова» должна быть оборудована лампой, потребляющей | Не более 6 mA |  | 6 mA |  |
| 10 | Высокое напряжение | Выбирается пользователем: 60, 65, 70 кВ Па |  | Выбирается пользователем: 60, 65, 70 кВ Па |  |
| 11 | Для настройки экспозиции должна быть отдельная кнопка выбора режима съемки: на пленку или радиовизиограф | Наличие |  | Наличие |  |
| 12 | Напряжение сети | 230 V/50-60Hz |  | 230 V/50Hz |  |
| 13 | Потребляемая мощность | Не более 800 Вт |  | 800 Вт |  |
| 14 | Фокальное пятно | Не менее 0,8x0,8 |  | 0,8x0,8 |  |
| 15 | Общая фильтрация | Не менее 2-мм Al |  | 2-мм Al |  |
| 16 | Фокусное расстояние | Не более 20 см (короткий конус) Не более 30 см (длинный конус) |  | 20 см (короткий конус) 30 см (длинный конус) |  |
| 17 | Площадь облучения | Не более 60 см |  | 60 см |  |
| 18 | Полная фильтрация, не менее | 2 мм Алюминий |  | 2 мм Алюминий |  |
| 19 | Дополнительная фильтрация | 1,5 мм Алюминий |  | 1,5 мм Алюминий |  |
| 20 | Собственная фильтрация трубки | Эквивалент 0,6 мм Al |  | Эквивалент 0,6 мм Al |  |
| 21 | Предварительный нагрев | 2,5 секунды. Внимание: во время этого периода, низкое напряжение нагревает нить без эмиссии радиации. После 2, 5 сек. Начинается настоящая эмиссия. |  | 2,5 секунды. Внимание: во время этого периода, низкое напряжение нагревает нить без эмиссии радиации. После 2, 5 сек. начинается настоящая эмиссия. |  |
| 22 | Утечка радиации | Ниже максимально разрешенной 0,25 mSV/ч (25mR/ч) на 1 м от фокуса, с производительностью 1/60 |  | Ниже максимально разрешенной 0,25 mSV/ч (25mR/ч) на 1 м от фокуса, с производительностью 1/60 |  |
| 23 | Производительность | Время работы/отдыха = 1/60 |  | Время работы/отдыха = 1/60 |  |
| 24 | Коллиматор | Цилиндр с коллиматором. Цилиндр с коллиматором. Расстояние до кожи = 30 см (20 см по запросу). Поле облучения на конце ≤ ø 60мм |  | Цилиндр с коллиматором. Расстояние до кожи = 30 см. Поле облучения на конце равно ø 60мм |  |
| 25 | Генератор высокого напряжения | Однофазовый с добавочным сопротивлением |  | Однофазовый с добавочным сопротивлением |  |
| 26 | Основной электронный контроль (таймер) | Время работы от 0,01 до 2,55 сек. Максимум с шагом в 0,01 сек. |  | Время работы от 0,01 до 2,55 сек. c шагом в 0,01 сек. |  |
| 27 | Контроль над эмиссией рентгена | “DEAD MAN” кнопка, дополнительно с дистанционным управлением “SHOTMAX”, возможность соединить удаленную кнопку и нажатую кнопку (рекомендуется при наличии удаленной кнопки) |  | “DEAD MAN” кнопка, дополнительно с дистанционным управлением “SHOTMAX”, возможность соединить удаленную кнопку и нажатую кнопку. |  |
| 28 | Общая масса, не более | 25 кг |  | 25 кг |  |
| 29 | Визуальная передача сигнала | На контрольной панели: Горит зеленый: используется Горит желтый: эмиссия в прогрессе Горит красный: аномалия |  | На контрольной панели: Горит зеленый: используется Горит желтый: эмиссия в прогрессе Горит красный: аномалия |  |
| 30 | Вспомогательная визуальная передача сигнала | Возможность соединения дополнительного зеленого цвета и горящего желтого |  | Возможность соединения дополнительного зеленого цвета и горящего желтого |  |
| 31 | Работа в условиях окружающей среды | Относит. Влажность: максимум. 80% Температура: 10 – 40°C Давление: 800 – 1060 гПа |  | Относит. влажность: до 80% Температура в диапазоне: 10 – 40°C Давление в диапазоне: 800 – 1060 гПа |  |
| 32 | Транспортировка в среде и условия хранения | Относит. Влажность: максимум. 90% Температура: 0 – 60°C Давление: 700 -1060гПа |  | Относит. влажность: до 90% Температура в диапазоне: 0 – 60°C Давлениев диапазоне: 700 -1060гПа |  |
|  | Комплектация |  |  | Комплектация |  |
| 34 | 1. Компьютеризированный пульт управления для регулировки времени эмиссии и управления различными дополнительными функциями, укомплектован сенсорной клавиатурой и монохроматическим дисплеем. 2. Плата управления; 3. Рентгеновская голова TB3 для эмиссии рентгеновского излучения при различных значениях мощности (60-65-70 кВ) 4. Механический кронштейн одиночного пантографа. 5. Устройство настенного крепления | Наличие |  | 1. Компьютеризированный пульт управления для регулировки времени эмиссии и управления различными дополнительными функциями, укомплектован сенсорной клавиатурой и монохроматическим дисплеем. 2. Плата управления; 3. Рентгеновская голова TB3 для эмиссии рентгеновского излучения при различных значениях мощности (60-65-70 кВ) 4. Механический кронштейн одиночного пантографа. 5. Устройство настенного крепления |  |
|  | Общие требования |  |  |  |  |
| 35 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | Наличие, Фс №2006/2212, срок действия с 25.12.2006 по 25.12.2016 гг. |  |
| 36 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии | Наличие |  | Наличие |  |
| 37 | Инструкция по применению на русском языке (паспорт завода-изготовителя) | Наличие |  | Инструкция по применению на русском языке (паспорт завода-изготовителя), наличие |  |
| 38 | Обучение персонала на рабочем месте | Наличие |  | Обучение персонала на рабочем месте, наличие |  |
| 39 | Гарантийный срок эксплуатации (гарантийный талон с указанием года выпуска и заводского номера аппарата) не менее 36 месяцев | Наличие |  | Гарантийный срок эксплуатации (гарантийный талон с указанием года выпуска и заводского номера аппарата) 36 месяцев, наличие |  |
| 40 | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не используемое, год выпуска не ранее | Наличие |  | Поставляемое оборудование новое, ранее не используемое, год выпуска 2014 |  |
| 41 | Доставка до места установки заказчика | Наличие |  | Доставка до места установки заказчика, наличие |  |
| 42 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ в рентген кабинете | Наличие |  | Проведение монтажных и пусконаладочных работ в рентген кабинете, наличие |  |
| 43 | Инструктаж и обучение персонала заказчика на рабочем месте, выдача акта ввода в эксплуатацию | Наличие |  | Инструктаж и обучение персонала заказчика на рабочем месте, выдача акта ввода в эксплуатацию, наличие |  |
| 44 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования (наличие сертифицированной производителем сервисной службы на территории Пермского края) | Наличие |  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования (наличие сертифицированной производителем сервисной службы на территории Пермского края), наличие |  |
| 45 | Срок поставки не более, дней | 20 |  | 20 |  |