Техническое задание

ЛОТ №

Стоматологическая установка

(Указать наименование оборудования)

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | Страна производитель Италия | Наличие |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие | Наличие |
| 1.3 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие | Наличие |
| 1.4 | Инструкция на русском языке | Наличие | Наличие |
| 2. Функциональные требования к креслу пациента |  |  |  |
| 2.1 | Электромеханический привод кресла | Наличие | Наличие |
| 2.2 | Параметры электропитания | 220-240 В, | 230 В, |
|  |  | 50 Гц | 50-60 Гц |
| 2.3 | Потребляемая мощность, не более | 1500 Вт | 1500 Вт |
| 2.4 | Комплект обивки | Наличие | Наличие |
| 2.5 | Полная масса стоматологического кресла, не более | 120 кг | 115 кг |
| 2.6 | Максимальная грузоподъемность, не менее | 190 кг | 190 кг |
| 2.7 | Максимальная нагрузка на подголовник, не менее | 30 кг | 30 кг |
| 2.8 | Раздельная регулировка высоты сиденья и положения спинки | Наличие | Наличие |
| 2.9 | Автоматическая синхронизация движений спинки кресла и движения сидения | Наличие | Наличие |
| 2.10 | Программируемая позиция полоскания | Наличие | Наличие |
| 2.11 | Программируемое положение Тренделенбурга | Наличие | Наличие |
| 2.12 | Программируемое положение возврата кресла в исходное положение | Наличие | Наличие |
| 2.13 | Возможность управления креслом с модуля врача, ножной педали и модуля ассистента | Наличие | Наличие |
| 2.14 | Программируемые положения кресла пациента, количеством не менее | 4 | 4 |
| 2.15 | Возможность программирования кресла с блока врача ножной педали блока ассистента | Наличие | Наличие |
| 2.16 | Программируемая позиция полоскания | Наличие | Наличие |
| 2.17 | Подголовник с ручной блокировкой | Наличие | Наличие |
| 2.18 | Регулировка положения подголовника по осям; количество осей, не менее | 3х | Наличие |
| 2.19 | Функция автоматической блокировки движений сидения и спинки при детекции препятствия | Наличие | Наличие |
| 2.20 | Автоматическое отключение движений кресла при выборе инструмента на модуле врача | Наличие | Наличие |
| 2.21 | Левый неподвижный подлокотник | Наличие | Наличие |
| 2.22 | Возможность установить правый подлокотник, откидывающийся для обеспечения посадки и высадки пациента | Наличие | Наличие |
| 2.23 | Максимальная нагрузка на подлокотник, не менее | 35кг | 35кг |
| 2.24 | Антибактериальное покрытие обивки кресла | Наличие | Наличие |
| 2.25 | Возможность оснащения кресла пациента обивкой, принимающей анатомическую форму тела пациента | Наличие | Наличие |
| 2.26 | Минимальная высота сиденья, не более | 400 мм | 390 мм |
| 2.27 | Максимальная высота сиденья, не менее | 800 мм | 800 мм |
| 2.28 | Максимальный наклон спинки кресла, не менее | 70° | 70° |
| 2.29 | Максимальный наклон сиденья кресла, не менее | 6° | 6° |
| 2.30 | Размерные параметры стоматологической установки | максимальная длина не более 2200 мм | 2190 мм |
|  |  | максимальная ширина не более 1800 мм | 1780 мм |
|  |  | максимальная высота не более 2300 мм | 2300 мм |
| 3. Функциональные требования к врачебному (инструментальному) блоку и инструментам |  |  |  |
| 3.1 | Верхняя подача инструментов | Наличие | Наличие |
| 3.2 | Количество мест для инструментальных модулей на блоке врача, не менее | 5 | 5 |
| 3.3 | Возможность оснащения 6-м модулем | Наличие | Наличие |
| 3.4 | Выбор порядка расположения инструментов на блоке врача | Наличие | Наличие |
| 3.5 | Функция перемещения инструментального блока | Наличие | Наличие |
| 3.6 | Механический фиксатор инструментального блока в рабочем положении | Наличие | Наличие |
| 3.7 | Поворотный столик с лотками для инструментов | Наличие | Наличие |
| 3.8 | Фиксаторы рычагов инструментов | Наличие | Наличие |
| 3.9 | Антибактериальное покрытие поверхности врачебного блока | Наличие | Наличие |
| 3.10 | Клавиатура управления инструментами, креслом, светильником, подачей воды в емкость для полоскания и смыва плевательницы | Наличие | Наличие |
| 3.11 | Блокировка всех функций установки при работающем инструменте | Наличие | Наличие |
| 3.12 | Цифровой дисплей для отображения параметров инструментов | Наличие | Наличие |
| 3.13 | Пистолет вода-воздух | Наличие | Наличие |
| 3.14 | Возможность оснащения пистолетом вода-воздух с подогревом | Наличие | Наличие |
| 3.15 | Съемный автоклавируемый внешний корпус пистолета вода-воздух, вращающийся носик | Наличие | Наличие |
| 3.16 | Модуль c 4-х канальным разъемом стандарта Midwest | Наличие | Наличие |
| 3.17 | Модуль c 4-х канальным разъемом стандарта Midwest с фиброоптикой | Наличие | Наличие |
| 3.18 | Встроенная система антивсасывания для турбинных шлангов | Наличие | Наличие |
| 4. Функциональные требования к гидроблоку и блоку ассистента |  |  |  |
| 4.1 | Напольное крепление гидроблока | Наличие | Наличие |
| 4.2 | Поворотная, съемная стеклянная плевательница со съемными элементами подачи воды в стакан и плевательницу | Наличие | Наличие |
| 4.3 | Возможность оснастить съемной керамической плевательницей | Наличие | Наличие |
| 4.4 | Ручное вращение плевательницы не менее | 270° | Наличие |
| 4.5 | Возможность оснащения системой дезинфекции и очистки внутренних каналов водоснабжения установки | Наличие | Наличие |
| 4.6 | Возможность оснащения системой промывки инструментальных шлангов блока врача | Наличие | Наличие |
| 4.7 | Система автономной подачи жидкости на инструменты | Наличие | Наличие |
| 4.8 | Фильтр тонкой очистки воды | Наличие | Наличие |
| 4.9 | Возможность оснащения бойлером для подогрева воды в стакан пациента | Наличие | Наличие |
| 4.10 | Шланги пылесоса и слюноотсоса для подключения к вакуумной помпе | Наличие | Наличие |
| 4.11 | Количество мест для инструментальных модулей на блоке ассистента, не менее | 4 | 4 |
| 4.12 | Кнопочная клавиатура управления креслом, подачей воды в стаканчик для полоскания и омыва плевательницы | Наличие | Наличие |
| 4.13 | Функция аварийной остановки вакуумной аспирации | Наличие | Наличие |
| 4.14 | Расположение подключений канализационных коммуникаций под креслом пациента | Наличие | Наличие |
| 4.15 | Емкость для подачи дистиллированной воды объемом, не менее | 1,7л | 1,7л |
| 5. Функциональные требования к светильнику |  |  |  |
| 5.1 | Осветитель, мощность светового потока не менее | 26 000 люкс | 26 000 люкс |
| 5.2 | Наличие защитного экрана | Наличие | Наличие |
| 5.3 | Управление светильником на модуле врача | Наличие | Наличие |
| 5.4 | Съемные, дезинфицируемые при низких температурах ручки светильника | Наличие | Наличие |
| 5.5 | Перемещение осветителя в трех взаимно перпендикулярных плоскостях | Наличие | Наличие |
| 6. Функциональные требования к ножной педали |  |  |  |
| 6.1 | Джойстик для управления креслом пациента | Наличие | Наличие |
| 6.2 | Кнопки подачи воды и воздуха на выбранный инструмент | Наличие | Наличие |
| 6.3 | Ручка управления плавной регулировкой числа оборотов выбранного инструмента | Наличие | Наличие |
| 7. Функциональные требования к стульям врача и ассистента |  |  |  |
| 7.1 | Стул мобильный без опорного кольца для ног, на роликах, регулируемый по высоте рычагом, при отпускании которого сиденье фиксируется в заданном положении. Цвет обивки должен соответствовать цвету обивки кресла установки | Наличие | Наличие |
| 7.2 | Максимальная высота подъема, не менее | 560 мм | 560 мм |