Проект ТЗ: Аппарат для удаления зубного камня и полирования зуба

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ | Наличие |  |
| 1.2 | Декларация о соответствии, зарегистрированная 31 августа 2015 г. органом по Сертификации средств информатизации, приборостроения, медицинской техники и электрооборудования. | Наличие |  |
|  | 2.Основные функциональные требования |  |  |
| 2.1 | Комбинированный, настольный, компактный прибор со светодиодной подсветкой и автономной системой подачи жидкости на охлаждение | Наличие |  |
|  | Вес, не более | 3400 г |  |
|  | Размеры (без емкости для жидкости), не более | 270х110х165 мм |  |
|  | Напряжение сети | 230В |  |
|  | Частота сети | 50-60 Гц |  |
|  | Плавкий предохранитель 230В, 5х20 мм | Наличие |  |
|  | Сетевой кабель с заземлением | Наличие |  |
|  | Степень защиты от поражения электрическим током | Прибор типа В |  |
|  | Тип защиты от поражения электрическим током | Прибор класса I |  |
|  | Выходная мощность скалера, не менее | 10 Ватт |  |
|  | Потребляемая мощность, не более | 40 Ватт |  |
|  | Встроенный компрессор | Наличие |  |
|  | Встроенная водная ловушка для осушения воздуха подаваемого внешним компрессором | Наличие |  |
|  | Рабочая частота, с автоматической регулировкой | 24000-28000 Гц |  |
|  | Расход жидкости | 10 – 50 мл/мин |  |
|  | Емкость для жидкости, не менее | 500 мл |  |
|  | Емкость контейнера для порошка, не менее | 40 гр. |  |
|  | Подключение емкости для жидкости к прибору через быстросъемный штуцерный разъем | Наличие |  |
|  | Подключение контейнера для порошка к прибору через быстросъемный штуцерный разъем | Наличие |  |
|  | Кнопка на корпусе прибора для сброса давления в емкости с водой | Наличие |  |
|  | Подача жидкости и порошка по раздельным каналам | Наличие |  |
|  | Смешивание жидкости, воздуха и порошка в пескоструйном наконечнике, только на выходе из наконечника | Наличие |  |
|  | Динамометрический автоклавируемый ключ для насадок скалера | Не менее 3-ех |  |
|  | Индикаторные пластины для проверки износа насадок скалера | Не менее 3-ех |  |
|  | Наконечники съемные, автоклавируемые | Наличие |  |
|  | Светодиодная подсветка (6 светодиодов по окружности торца наконечника) на наконечниках скалера и пескоструйки | Наличие |  |
|  | Мощность светодиодов | 70000 люкс |  |
|  | Срок службы светодиодов, не менее | 100000 часов |  |
|  | Съемный автоклавируемый «чехол» на наконечник скалера с линзой, из мягкого силикона, гасящего колебания, передающиеся на кисть врача. Не менее 3 шт. в комплекте. | Наличие |  |
|  | Съемный силиконовый автоклавируемый «чехол» на наконечник пескоструйки со стандартной линзой | Наличие |  |
|  | Съемный силиконовый автоклавируемый «чехол» на наконечник с фокусирующей линзой | Наличие |  |
|  | Единая система маркировки мощности символами на кнопках выбора мощности и насадках скалера | Наличие |  |
|  | Регулировка количества жидкости для охлаждения с помощью «кольца» на наконечнике скалера | Наличие |  |
|  | Регулировка подачи жидкости на пескоструйку на крышке контейнера для порошка | Наличие |  |
|  | Простой наглядный выбор из 3-ех режимов уровня максимальной мощности – 3 кнопки на панели управления (со светодиодной индикацией): 40%; 70%; 100% мощности. | Наличие |  |
|  | Простой наглядный выбор режимов работы скалера с помощью одной кнопки на панели управления (с светодиодной индикацией): с жидкостью; «сухой» режим. | Наличие |  |
|  | Переключение между режимами полировки, воздушной или водяной очистки пескоструйки с помощью одной кнопки | Наличие |  |
|  | Функция автоматической очистки скалера, запускаемая нажатием одной кнопки на панели управления | Наличие |  |
|  | Многофункциональная ножная педаль управления: | Наличие |  |
|  | -включение и выключение прибора, | Наличие |  |
|  | -плавное регулирование мощности от «0» до максимума предустановленного на панели (40%; 70%; 100%.), | Наличие |  |
|  | -включение режима ирригации с помощью многофункциональной педали управления | Наличие |  |
|  | -включение и выключение режима промывки пескоструйки с помощью многофункциональной педали управления | Наличие |  |
|  | Широкий ассортимент насадок (не менее 69) для выполнения всех видов работ | Наличие |  |
|  | Наглядная маркировка каждой насадки с рекомендуемой максимальной мощностью: 40%; 70%; 100%. | Наличие |  |
|  | Полировочный порошок в комплекте, не менее | 360 г |  |
|  | Крепление насадок в наконечнике на наружной резьбе | Наличие |  |
|  | Воздушный шланг 6 мм (1/4) в комплекте | Наличие |  |
| 3.1 | 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.2 | Гарантийный ремонт | Не менее 12 месяцев |  |
| 3.3 | Установка и ввод в эксплуатацию | Не требуется |  |
| 3.4 | Сервисное обслуживание на территории России | Наличие |  |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |