ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(таблица технического соответствия)

на систему компьютерной стоматологической радиографии, с принадлежностями

# __________________________________________________

(наименование предлагаемого оборудования)

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  | Наличие |
| 1.2 | Декларация о соответствии Госстандарта России |  | Наличие |
| 1.3 | Соответствие требованиям |  | IEC 601-1 IEC 601-1-2 IEC 601-1-3 IEC 601-2-7 IEC 601-2-28 21 CFR 1020.30 21 CFR 1020.31 93/42/EEC |
| 2. Дентальный рентгеновский аппарат |  |  |  |
| 2.1. | Аппарат позволяет выполнять интраоральное радиографирование как методом биссектрис, так и параллельным методом. |  | Наличие |
| 2.2. | Голова рентгена свободно вращается в горизонтальной плоскости (вокруг вертикальной оси) и может вращаться на +135° или –135° в вертикальной плоскости (вокруг горизонтальной оси) для выбора желаемого угла |  | Наличие |
| 2.3. | Микропроцессорное управление |  | Наличие |
| 2.4. | Анатомический таймер |  | Наличие |
| 2.5. | Возможность установки типа пленки и длины тубуса (21 или 31 см) |  | Наличие |
| 2.6. | Установка времени экспозиции вручную от 60 мс до 3,2сек. (18 шагов) |  | Наличие |
| 2.7. | Возможность выбора типа пациента: ребенок (маленький), взрослый (большой); |  | Наличие |
| 2.8. | Возможность выбора типа зуба |  | Наличие |
| 2.9. | Возможность работы с цифровыми сенсорами |  | Наличие |
| 2.10. | Ручной переключатель с 3-х метровым витым проводом |  | Наличие |
| 2.11. | Возможность установки удаленного от таймера ручного выключателя) |  | Наличие |
| 2.12. | Фокусное расстояние |  | 21 см |
| 2.13. | Поле излучения |  | круг Æ 6 см |
| 2.14 | Напряжение |  | 230 VAC ±10% |
| 2.156 | Частота |  | 50/60 Hz ±2 Hz |
| 2.16 | Сопротивление сети |  | ≤ 0,8 Ω |
| 2.17. | Ток |  | 4 А |
| 2.17 | Предохранитель |  | 4 А |
| 2.18 | Фокальное пятно |  | 0,8 |
| 2.19 | Анодный угол |  | 19° |
| 2.20 | Высоковольтное напряжение при номинальном напряжении питания |  | 70 kV ± 8% |
| 2.21 | Анодный ток при номинальном напряжении питания |  | 7 мА ± 10% |
| 2.22 | Рабочий цикл |  | 1./30 |
| 2.23 | Внутренняя фильтрация |  | ≥ 2,5 mm Al |
| 2.24 | Слой половинного поглощения |  | ≈ 1,5 mm Al при 70 kV |
| 2.25 | Утечки |  | < 0,1 мГр/ч на расстоянии 1 м (< 11,5 мР/ч на расстоянии 1 м) |
| 2.26 | Классификация по IEC |  | Класс I, тип B |
| 2.27 | Электромагнитная совместимость |  | IEC 601-1-2 |
| 2.28 | Настенный держатель |  | Наличие |
| 2.29 | Складной двойной пантограф |  | рабочий диапазон 188см с горизонтальным плечом 80 см |
| 2.30 | Горизонтальное плечо пантографа, стандартное |  | 80 см |
| 2.31 | Выбор длины плеча пантографа (дополнительно) |  | Наличие |
| 2.32 | Габариты транспортной упаковки (длина, ширина, высота), м |  | 0.96*0.29*0.36 |
| 2.33 | Вес транспортной упаковки, кг |  | 30 |
| 2.34 | Условия транспортировки и хранения |  | Температура от -20 до +50 °C Относительная влажность от 10 до 90% Давление 500–1060 гПа (375–795 мм рт. ст.) |
| 2.35 | Условия эксплуатации |  | Температура от 10 до 40 °C Относительная влажность от 30 до 75% Давление700–1060 гПа (525–795 мм рт. ст.) |
| 3. Комплект поставки |  |  |  |
| 3.1 | Настенный держатель |  |  |
| 3.2 | Опорный кронштейн L 80 см |  |  |
| 3.3 | Ножничный кронштейн |  |  |
| 3.4 | Блок рентгеновской трубки |  |  |
| 3.5 | Круглый ограничитель пучка диаметром 6 см |  |  |
| 3.6 | Ручной переключатель без кабеля |  |  |
| 3.7 | Таймер (панель управления) |  |  |
| 4. Дополнительные опции |  |  |  |
| 4.1 | Пластина для настенного крепления 40,6 см (16”) |  | 86 100 11500 |
| 4.2 | Комплект дистанционного ручного переключателя |  | 93 300 02000 |
| 4.3 | Ограничитель рентгеновского пучка 3*4 см. |  | 91 300 00040 |
| 4.4. | Горизонтальное плечо пантографа 30 см (рабочий диапазон 138 см с горизонтальным плечом 30 см) |  | 97 576 62320 |
| 4.5 | Горизонтальное плечо пантографа 60 см (рабочий диапазон 158 см с горизонтальным плечом 60 см) |  | 97 576 62620 |
| 4.6 | Горизонтальное плечо пантографа 100 см (рабочий диапазон 208 см с горизонтальным плечом 100 см) |  | 97 576 62120 |

- В комплект поставки должны входить все необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности Продукции.

- Все требования к комплектации по пунктам Технического задания должны быть включены в стоимость.

- Заполнение всех строк таблицы обязательно.

- В случае представления недостоверной информации или заполнения не всех граф настоящей таблицы Участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

- К данной таблице прикладывается техническая спецификация Продукции без указания стоимости. Приведенные данные должны быть подтверждены технической документацией

МП

Подпись Поставщика

(Без подписи и печати недействительно)